钢材采购项目

网上竞价文件

竞价编号：FJYS2017fz024-2

采购人：福建省公安边防总队船艇修理厂

福建优胜招标代理有限公司

二0一七年十一月

地址: 福州市湖东路208号晓康苑2号楼1001-1002单元

电话:0591-87679372   87679352         传真：87610660

网址:www.fjyszb.com                   邮箱:fjyszb@163.com

目   录

第一部分  邀请函	3

一、竞价邀请公告	3

二、竞价采购货物一览表	4

（二）项目要求	5

（三）安装和调试	5

四、售后服务要求	7

五、违约责任	7

六、其它要求	8

七、特殊工具与配品配件	8

五、竞价文件应包括以下内容	10

六、竞价准则	11

七、竞价结果确认及公告	11

八、 违约责任	11

九、不可抗力	12

十、合同纠纷处理方式：	12

第二部分  竞价响应文件格式	14

目  录	15

（一）竞 价 书	16

（二）竞价一览表	17

（三）货物说明一览表	18

（四）质量的保证和售后服务承诺	19

（五）法定代表人授权书	20

（六）法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证	21

（七）网上报价承诺书	22

（八）竞价人提交的其它资料	23

（九）保证金说明函	25

保证金凭证复印件粘贴处，加盖公章并注明“与原件一致”。	25

（十）退还保证金的函	26

第三部分 福建省公安边防总队船艇修理厂采购合同（参考）	27

- 第一部分  邀请函

- 一、竞价邀请公告

根据《福建省财政厅关于进一步做好省级网上竞价采购工作的通知》（闽财购〔2010〕18号）要求，福建优胜招标代理有限公司采用网上竞价采购方式组织实施本次货物的政府采购，现邀请合格的供应商参加网上竞价。

1．竞价编号：FJYS2017fz024-2

2．竞价采购货物名称、数量及主要技术规格、售后服务要求等详见“竞价采购货物一览表”。

3．报名时间：2017年11月14日08：30 起至2017年11月15日17:30止，北京时间上午8：30-12:00，下午14:00-17：00时（正常工作时间，节假日除外）。网上竞价招标文件售价为50元，售后不退。

4．竞价时间：2017年11月16日上午09:30至 11：30（北京时间）

5．竞价文件应按福建优胜招标代理有限公司网上竞价文件的竞价格式填写，并按网上竞价要求上传,未按此要求的，将被视为无效竞价文件。电子竞价文档具法律效力。

6．竞价网址：福建优胜招标代理有限公司网站（http://www. fjyszb.com/），关本项目招标的相关信息（包括竞价文件若有修改）都将同时在政府采购相关网站【福建优胜招标代理有限公司网站（http://www. fjyszb.com/）】上公布，请潜在竞价人随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

7．招标代理机构：福建优胜招标代理有限公司

联系人：陈小姐

联系电话： 0591-87679352、0591-87679372

传真：0591-87610660

电子信箱：fjyszb@163.com
        保证金确认联系电话：0591-87679372

地址：福建省福州市湖东路208号晓康苑2号楼10层1001-1002室

开户名称：福建优胜招标代理有限公司

开户银行：兴业银行福州华林支行

账号：11713 01001 000 37952

- 二、竞价采购货物一览表

| 合同包号 | 品目号 | 货物名称 | 数量 | 最高限价总价(元) | 技术指标及要求 | 保证金 （元） | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 钢材 | 1项 | 29928 | 详见附件 | 3000 | 否 |
| 交货地点 |  |  | 福建省公安边防总队船艇修理厂，具体按合同签订地点 |  |  |  |  |
| 交货时间 |  |  | 自合同签订之日起3个工作日。 |  |  |  |  |
| 竞价方式 |  |  | 1、本次以人民币竞价； 2、本次采购项目合同包的最高限价详见竞价货物一览表，竞价超出最高限价价的，均按无效竞价处理。 |  |  |  |  |
| 付款方式 |  |  | 所有货物运至采购人指定地点，验收合格后支付合同总价的100% 。 |  |  |  |  |
| 招标服务费 |  |  | 本项目招标服务费向成交人收取，按成交总金额的1.5%收取。 |  |  |  |  |

注：

1、竞价人可按合同包报价，对同一合同包内所有品目号内容报价时必须完整。评标与授标以合同包为单位。

2、竞价人不得以制造厂家即将停产的设备参加报价。竞价人所投货物必须是原厂原包装全新产品，通过合法渠道获取的。

3、竞价人的报价应包括本项目所涉及的有关项目所有费用进行报价，包括：劳务、管理、安装、调试、维护、材料、保险等，以及所有根据合同或其它原因应由竞价人支付的税金和其它应缴的费用，以及可合理推断的责任和义务。竞价人所报的价格在中标后的合同实施期间应保持不变，即不因市场价格或政策性价格的调整而增减（若因成交供应商责任而导致的需方依据合同条款对成交供应商的扣款处罚除外）。

4、成交供应商不得转包他人，若发现转包，用户有权终止协议。

5、	货物未经进口产品审批，不接受进口产品报价［进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，但在中国海关特殊监管区域内企业生产或加工(包括从境外进口料件)销往境内其他地区的产品除外］。

附件：

（一） 招标内容：

| 名称 | 规格 | 数量 | 材质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钢板 | 6mm*1.5m*6m | 12片 | 材质Q235 |
| 钢板 | 10mm*0.7m*0.7m | 4片 | 材质Q235 |
| 工字钢 | 94mm*180mm*12m | 1根 | 材质Q235 |
| 方钢 | 10mm*10mm*6m | 44根 | 材质Q235 |

- （二）项目要求

2.1竞价人提供的货物必须是通过合法渠道获得，具有在中国境内的合法使用权和用户保护权且为全新原装品牌货物或设备。竞价人所提供的设备、材料应符合相应的中华人民共和国国家标准、行业标准、制造厂商的产品验收标准，及设备出厂标准和招标文件规定的技术要求，并在各个方面符合招标文件要求的质量、规格和性能要求。保证货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。交货时附产地来源证明。

2.2所有货物必须提供注明规格型号的随机附件、部件目录等。

2.3竞价人应根据招标文件的技术要求条款，在投标文件中详细说明所提供货物的技术规格和参数。

2.4成交人应保证福建优胜招标代理有限公司和采购人不受到第三方关于侵犯专利权及其他知识产权的指控，任何第三方如果提出指控，成交人应与第三方交涉，承担可能发生的一切法律责任、费用和后果，并赔偿福建优胜招标代理有限公司和采购人的损失。

2.5本招标文件要求所发生的一切费用均包含在投标价格中。

- （三）安装和调试

3.1中标人按有关规范进行安装调试，并对安全生产负全部责任。由中标人负责将货物按签订合同的具体数量、具体地点运送到最终目的地。所有设备必须是原厂原装包装。若发现原包装破损或保修条款不满足要求，采购人有权不予接收，并要求中标人无条件免费重新更换。

3.2中标人应接受采购单位或采购单位授权代表的监督。

3.3中标人自行解决安装调试工具。

3.4全部货物材料在验收合格前由中标人自行负责保管。

3.5中标供应商负责派技术人员到现场进行安装、调试，并负责调试至验收合格交付采购人使用。中标供应商负责组织专业技术人员进行货物调试，采购人的使用单位提供必需的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行，安装过程中需要采购人的使用单位或第三方配合的工作所发生的费用应由中标供应商支付给采购人的使用单位或配合方。在安装过程中，如由于中标人原因导致产品损坏，中标人将要负责修理或赔偿损失。

3.6验收

1）验收标准

所有货物按国家或行业或地方标准、招标文件、投标文件等有关部分内容及样品进行验收。产品质量达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数要求且须通过质检、计量部门的检验。

2）验收程序和方法

出厂检验

成交人在产品出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，尤其是甲醇、苯的含量及释放量必须有真实完整的检测报告，成交人应随同货物出具产地证书、出厂检验报告和产品质量合格证等，结果必须符合第4.1款验收标准。

3） 成交人自检

货物在安装地安装完毕后，要求成交人对所有货物的性能和环保性能进行自检，检验结果必须符合招标文件技术要求以及合同中相关条款。

4）验收与最终验收

成交人自检后，成交人与采购人按招标文件以及合同相关条款要求一同对货物进行验收，验收结果应符合采购人使用要求。若发现不符合招标文件及合同相关条款要求，需立即进行整改，并通过最终验收。采购人在验收过程中，为保证货物用材质量，有权随机对货物进行破坏性抽样检验，检验中被破坏的货物价款由成交人承担。

投标货物所使用的材质及成品等须达到国家有关家具环保标准；甲醛、苯等有害物质的含量及释放量必须低于国家有关家具环保标准值。采购人在验收过程中有可能组织环保、质监或专业检测机构等有关部门进行环保检验（抽样或批量送检），若达不到环保标准值，则必须在采购人规定的时间内更换合格的货物产品，若成交人未在采购人规定的时间内更换符合国家环保标准的货物产品（ 甲醛、苯等有害物的含量及释放量经过专门检验合格）的，采购人有权拒付合同款并终止合同，同时追究成交人相关经济和法律责任。

成交人在采购人安装现场进行最终验收所发生的一切费用均由成交人承担。若验收过程中可能对货物进行拆散等破坏性检验，由此可能造成的损坏及相关费用由成交人自行承担。

5)备品备件

成交人应提供货物在质量保证期过后一年内所需的备品备件（如有，附备品备件清单及价格清单，该报价应包含在投标总价中）。

- 四、售后服务要求

4.1中标方应对所供货物提供至少一年的(现场)免费保修。保修期内，非因操作不当造成要更换的零配件及货物由中标方负责包修、包换。在质保期结束前1个月，中标方须免费对货物进行一次全面的维护与保养。

4.2质保期结束后，中标方仍应对货物提供终身免费维修服务，中标方有责任自行维护或在福州指定有能力的代理人对货物在必要时进行定期维护和修理，更换配件时只能收取配件的成本费，各配件的折扣价应在投标文件中注明。投标方在投标文件中必须明确说明服务承诺。

4.3维修服务的响应时间在质量保证期间，本次采购的货物发生故障，所有产品必须保证365天×24小时故障维护，故障响应时间小于4小时。并在响应时间内到达现场进行免费维修服务，24小时内排除故障。

4.4投标人在投标文件中应详细描述对本次投标的售后服务承诺。各投标人也可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

- 五、违约责任

5.1因中标供应商原因造成采购供货合同无法按时签订，视为中标供应商违约，采购人有权没收其投标保证金，如投标保证金不能弥补中标供应商违约对采购人造成的损失的，中标供应商还需另行支付相应的赔偿。

5.2因中标供应商原因无法按约定时间交货、安装、交付使用的，造成采购方无法正常使用、办公的，视为中标供应商违约，采购人有权终止合同并没收其投标保证金或要求中标方按中标总金额的0.02%/日偿付违约金，直至，中标方货物全部正常交付结束，如因此有另给采购人造成有其他损失的，中标供应商还需另行支付相应的赔偿。

5.3在签定采购供货合同之后，中标供应商要求解除合同的，视为中标供应商违约，采购人有权没收其投标保证金，如投标保证金不能弥补中标供应商违约对采购人造成的损失的，中标供应商还需另行支付相应的赔偿。

5.4因中标供应商原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，采购人有权保留更换中标供应商的权利，并报相关行政主管部门处罚。

5.5若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，采购人保留更换中标供应商，给采购人造成的损失，还应承担赔偿责任。

5.6在明确违约责任后，中标供应商应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。

- 六、其它要求

6.1本项目不允许成交人以任何名义和理由进行转包，如有发现，采购人有权单方终止合同，视为中标供应商违约，没收投标保证金。如投标保证金不能弥补中标供应商违约对采购人造成的损失的，中标供应商还需另行支付相应的赔偿。

6.2本技术要求中所发生的一切费用均包含在报价中。

6.3投标人生产、经销的货物或服务的资格必须得到有关行政主管部门的许可。

6.4成交人应保证采购人不受到第三方关于侵犯版权和专利权的指控，任何第三方如果提出指控，成交人应与第三方交涉，承担可能发生的一切法律责任、费用和后果，并赔偿采购人的损失。

6.5买方在授予合同时有权对本招标项目的货物进行部分调整。

6.6本招标文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与成交人签订合同时，由双方协商订立。

- 七、特殊工具与配品配件

7.1特殊工具：成交人应向采购人提供货物安装、调试和维修所需的特殊专用工具及清单(如果有的话)并在投标文件中提供，其费用包括在投标总价中。

7.2备品备件：成交人应提供货物在质量保证期内所需的备品备件及清单,其费用含在投标总价中。

? 三、竞价须知

1．竞价人需提供企业法人营业执照（副本）复印件、税务登记证（副本）复印件、或统一社会信用代码证副本复印件、竞价代表人的法定代表人授权书（以上文件均需加盖公章）向福建优胜招标代理有限公司备案。

2．竞价人竞价的货物必须符合“竞价采购货物一览表”的需求，并严格按照网上竞价要求在竞价文件的“竞价一览表”中对货物（如技术要求、详细配置）作出明确、具体的确定性说明，不接受可选性竞价（如详细配置有“可选购、大于、小于、优于”；偏离表没有填报或者填报负偏离等描述都将视为无效竞价）。若照抄竞价文件技术要求，出现可选性竞价，或经相关比对发现其描述与实际有不符或出入的，一经查实，将视为弄虚作假，其竞价无效，保证金不予退还，并按政府采购相关规定给予处罚

福建优胜招标代理有限公司将在正偏离或符合的竞价文件中确定竞价最低为成交供应商，如果成交的供应商在技术要求、详细配置上不按实填报，弄虚作假一经查实，取消中标资格，并记违规一次，没收保证金。

所投产品（机型）均应当为当前市场的主流产品（机型），提供的货物必须是原装正品，若提供非原装正品货物，则无条件退货，并赔偿由此造成的一切损失。

所投产品如有配件，需注明配件的品牌型号，否则视为不规范，竞价将被拒绝。

根据财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119号）要求，本次采购的货物为本国产品,不接受进口产品参与竞价（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。经审批允许进口产品竞价的项目除外）。

计算机、显示器、打印机、空调为政府强制采购节能产品，竞价产品必须是财政部、国家发改委最新发布的《节能产品政府采购清单》内产品，根据中国政府采购网站上的《节能产品政府采购清单》，按竞价文件要求明确标注所投产品在《清单》上的位置。否则其竞价无效。

国家有强制要求3C认证的产品，需提供中国国家强制性产品（3C）认证证书编号。

3．竞价人应遵守《政府采购法》及有关政府采购相关法规，若竞价人违反规定，依照违规情节将其列入违规供应商名单，停止其一个月以上、三年以内的福建省省级单位政府采购网上竞价资格，且其竞价保证金不予退还。

4．竞价文件应按福建优胜招标代理有限公司网上竞价文件的竞价格式填写，并按网上竞价要求上传,未按此要求的，将被视为无效竞价文件。电子竞价文档具法律效力。成交人的竞价文件应按竞价文件中的竞价格式填写，一式两份，并加盖竞价单位公章和法定代表人（或授权代表）签字；在福建优胜招标代理有限公司的网站（www.fjyszb.com）上下载竞价的招标公告和中标公告上打印竞价情况等，在领取成交通知书时书面递交。

5．竞价人须提交竞价保证金为人民币叁千元整，各竞价人应于竞价截止日前一天将保证金汇入福建优胜招标代理有限公司指定账户,以福建优胜招标代理有限公司指定开户银行到账凭证为准，否则视为未提交，将无法参与竞价)。

⑴保证金为竞价文件的组成部分之一；

⑵保证金用于保护本次竞价免受竞价人的行为而引起的风险；

⑶保证金应以银行转账的形式提交，不接受现金形式提交；

⑷未按规定提交竞价保证金的竞价，其竞价将被视为无效；

⑸未成交的竞价人的保证金，在竞价结束后予以无息退还；

⑹成交竞价人的竞价保证金，在交货验收后，向福建优胜招标代理有限公司提供政府采购合同及采购人验收凭证，以原提交方式予以无息退还；

⑺竞价人在竞价截止时间后，要求撤回或不按规定日期签订供货合同的，其保证金将不予退还。

6．在授予合同时，采购人有权对“竞价采购货物一览表”中规定的货物数量和服务予以增加或减少，增加部分将不超过原合同规定的数额的10%。

7．无论竞价过程中的做法和结果如何，竞价人自行承担所有参与竞价的全部有关费用。

8．其它要求

（1）竞价人应根据竞价文件的技术、售后服务要求条款，在竞价文件中详细说明所提供货物的技术规格和参数、售后服务，承诺质量保证期、交货期。

（2）上述技术规格及要求中所发生的一切费用均包含在竞价价格中。

四、签订合同、交货时间、交货地点

在《成交通知书》发出后三个工作日内签订合同，并按合同约定送货至指定地点安装调试完毕。

- 五、竞价文件应包括以下内容

(1)竞价人资格证明文件

(2)竞价方提供的售后服务承诺以竞价一览表中的为准，竞价采购货物一览表中未体现售后服务的，均以厂家的售后服务为基础，本着为用户服务的原则，成交方应为用户方提供最优的服务，但是不作为中标的条件。

竞价书、竞价一览表、货物说明一览表、售后服务承诺、法定代表人授权书、法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、网上竞价承诺书、竞价人提交的其它资料（产品相关证明材料）、成交服务费承诺书、保证金说明函、退还保证金的函。

★以上两点必须按本网上竞价招标文件的附件格式填写，未按格式要求填写的，其竞价无效。

- 六、竞价准则

福建优胜招标代理有限公司根据采购人提出的需求（详见竞价货物一览表）在福建优胜招标代理有限公司的网站（www.fjyszb.com）上公示两个工作日，同时竞价人需按照竞价文件要求在最高限价以下进行竞价，竞价必须低于最高限价的3%(不含)以上，否则视为无效竞价。在全部满足指标、供货期、售后服务需求前提下依据统一的价格要素评定最低竞价, 按价格最低者成交（竞价相同者以时间先后顺序确定）。根据闽财购〔2008〕31号、〔2010〕18号文要求，同一合同包内节能、减排、环境标志产品（节能、环境标志产品是指财政部、国家发展和改革委员会最新公布的《节能产品政府采购清单》、国家环保总局和财政部最新公布的《环境标志产品政府采购清单》内的产品）优先采购，竞价时需提供有效证明文件，符合竞价文件要求情况下，给予竞价10%的价格扣除。

- 七、竞价结果确认及公告

网上竞价公告期满，福建优胜招标代理有限公司以成交结果通知书等方式书面通知采购单位。同时，将参与竞价的所有供应商的竞价和中标、成交结果等信息在福建优胜招标代理有限公司的网站（www.fjyszb.com）上公告，采购结果公告不少于一个工作日。

网上竞价公告期满，若无两个（含）以上不同品牌（采购单位在提出采购需求时指定品牌的，在采购单位选定的品牌范围内）供应商参与竞价，或参与竞价的供应商竞价不符合上述规定的，网上竞价无效，福建优胜招标代理有限公司以书面方式通知采购单位，采购单位应调整采购需求后再进行网上竞价。

- 八、 违约责任

1.合同生效后具有法律责任，甲乙双方应本着信守合同、友好协商的原则，处理本合同有关事宜，协商不成时，双方同意向甲方所在地的人民法院起诉。 
    2.甲乙双方如有一方违约，由违约方承担由此给守约方造成的经济损失。 
    3.如成交人未按合同规定时间将产品运到采购人指定地点或未按约定时间送到全部产品（经采购人允许可以延期送的产品除外），每延期一日，成交人应向采购人支付该货款百分之五的违约金。 
    4.如成交人提供的货物质量与招标书规定不符，采购人有权退货，并要求成交人承担采购人由此受到的经济损失。

- 九、不可抗力

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

- 十、合同纠纷处理方式：

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向采购方所在地的人民法院起诉。

- 第二部分  竞价响应文件格式

竞 价 编 号：

项 目 名 称：

竞价人名 称：

联系人及电话：

日      期：

- 目  录

（一）竞价书

（二）竞价一览表

（三）货物说明一览表

（四）售后服务承诺

（五）法定代表人授权书

（六）法人营业执照、税务登记证或三证合一法人营业执照

（七）网上竞价承诺书

（八）竞价人提交的其它资料（产品相关证明材料）

（九）保证金说明函

（十）退还保证金的函

- （一）竞 价 书

致：福建优胜招标代理有限公司

根据贵方竞价文件的竞价邀请，本竞价人保证按照 “竞价须知”要求做到，并已提交以下材料：

（1）竞价一览表（附件1）

（2）竞价文件“竞价须知”中要求提供的有关资料（附件2）

▲以上文件电子文档一份已按要求上传

（5）以银行转账方式提供人民币3000元的竞价保证金已到贵方银行账户。

本竞价人宣布同意如下：

1、所附竞价表中规定的应提供和交付的货物及服务竞价总价见“竞价一览表”。

2、本竞价人将按本次竞价文件的规定履行合同责任和义务。

3、本竞价人已详细审查全部竞价文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、若在竞价截止时间后或成交后撤回竞价，贵方将不退还竞价保证金。

5、若成交后不履行竞价文件的内容要求和各项承诺及义务的，视为违约，成交资格将被取消，并接受相关规定处罚，贵方将不退还竞价保证金。

6、本竞价人所提供的货物均为原厂原装正品行货，若有虚假，成交资格将被取消，并接受相关规定处罚，贵方将不退还竞价保证金。

7、本竞价人同意提供按照贵方可能要求的与竞价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的竞价或收到的任何竞价。

8、本竞价人所提供的证明材料和资质材料是准确和真实的，所有扫描件及复印件均与原件一致，若需提供原件，保证按要求提供，否则视为虚假材料，接受相关规定处罚，贵方将不退还竞价保证金。

竞价人名称（全称并加公章）：

竞价人代表签字：

联系电话：           日期： 年 月 日

- （二）竞价一览表

竞价人名称： （全称，加盖单位公章）                                                               货币单位：元人民币

| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 备选品牌 | 竞价品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项名 |  | 竞价文件要求 |  |  | 竞价实际应答 |  |  | 偏离 | 备注 |
| 售后服务及维保 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同包 |  |  |  |  | 总价： |  |  |  |  |

竞价人代表签字：                                                                                         时间：    年   月   日

＊注

1.竞价时应按附件采购货品清单内容逐一报单价，结算按单价和实际领用数量进行

2.偏离表一栏中竞价人必须填报“正偏离(含符合)/负偏离”，没有填写以上文字视为不响应 竞价文件，按无效竞价处理。

3.  每一个合同包必须单独制表，并计算该合同包竞价总价。产地是指所投货物具体的生产产 地，否则视为不规范，竞价将被拒绝。

4.  所投产品如有配件，需注明配件的品牌型号，否则视为不规范，竞价将被拒绝。

- （三）货物说明一览表

（按竞价货物合同包下品目号类别分别填写）

竞价人名称: （全称并加盖公章）                 竞价编号∶

| 合同包号 |  | 货物名称 |  | 型号规格 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细性能说明 |  |  |  |  |  |  |  |

竞价人代表签字:

- （四）质量的保证和售后服务承诺

本附件内容由各竞价人自行填写，应至少包括网上竞价招标文件要求的技术要求及售后服务的响应文件，详细描述对本次项目的售后服务承诺。

竞价人：（全称并加盖公章）

授权代表签字：

年   月    日

- （五）法定代表人授权书

（竞价人全称）法定代表人(姓名)授权（竞价人代表姓名）为竞价人代表，代表本公司参加福建优胜招标代理有限公司组织的竞价编号为 的网上竞价项目竞价，全权代表本公司处理竞价过程的一切事宜，竞价人代表在竞价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。竞价人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

竞价人代表：　　　　　　 性别： 　　　　　　　身份证号：

详细通讯地址：　　　　　 邮政编码:　　　　　　　 联系电话：

附：被授权人身份证复印件

授权方

竞价人：（全称并加盖公章）　　　　　 法定代表人签字或盖章：

日期：　　　 年　　 月　　 日

接受授权方

竞价人代表签字： 　　　　　　　　　　日期：　　 年　月 　日

注：法定代表人必须与企业法人营业执照上的一致，否则竞价无效。

- （六）法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证

或三证合一法人营业执照

福建优胜招标代理有限公司：

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，真实有效。

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，真实有效。

（注：法人营业执照、税务登记证或三证合一法人营业执照提供复印件，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

竞 价 人（全称并加盖公章）：

竞价人代表签字：

日      期：

- （七）网上报价承诺书

致：福建优胜招标代理有限公司

在贵公司组织的                       项目网上竞价招标活动中（编号：              ），我方承诺本报价数据以贵公司服务器数据库记录为准，一切因网络通信造成的报价数据错误或缺失均与贵公司无关。

特此承诺！

竞价方名称（全称并加盖公章）：

地址：                                        邮编：

电话：                                         传真：

授权代表签字：                          日期：

- （八）竞价人提交的其它资料

竞价人声明

福建优胜招标代理有限公司：

我方保证以下所提供的资料扫描件(照片)与原件一致，真实有效，并根据规定，有需要时提供原件给贵方查对，若资料扫描件(照片)与原件不一致或无法提供原件，视为提供虚假资料，并接受贵方按竞价文件规定处理。

竞价人名称（全称并加公章）：

竞价人代表签字：

日期： 年 月 日

竞价人认为应提交的其他材料, 可在此附件中提交。

竞价人代表签字并盖章：

中国国家强制性产品（3C）认证证书编号

［国家有强制要求3C认证的产品必须提供证书编号，并对所投品目一一对应标注。］

《节能产品政府采购清单》

[属于强制采购节能产品的必须提供，并标注所投产品在清单上位置的]

- （九）保证金说明函

致：福建优胜招标代理有限公司

关于贵公司组织“                       （项目名称）（竞价编号：    ）”的保证金，我司已于        年       月      日以      （转帐/电汇）方式向贵公司缴交金额为人民币           元的保证金。

保证金凭证复印件粘贴处，加盖公章并注明“与原件一致”。

竞 价 人（全称并加盖公章）：

竞价人代表签字：

日      期：

- （十）退还保证金的函

致：福建优胜招标代理有限公司

兹有我公司参加贵公司       年    月    日（截止时间）组织网上竞价的             （竞价编号）,                     项目(项目名称)的竞价活动中，本公司以      （同城转帐、异地电汇）形式缴纳保证金（¥         ），如成交，请贵公司待我司缴纳成交服务费并提供政府采购合同及采购人验收凭证后给予办理退还；如未成交，则请将保证金直接退还到我公司帐户中:

竞价人全称：

开户银行：

账    号：

公司所属省份、市县：

（以上内容应详细填写，不可简化）

竞价人（全称并加盖公章）：

竞价人代表签字：

邮 编：           电 话：

传 真：           日 期：

- 第三部分 福建省公安边防总队船艇修理厂采购合同（参考）

甲   方：福建省公安边防总队船艇修理厂              签订地点：

乙   方：                                签订时间：    年   月   日

依据《中华人民共和国合同法》等有关采购法规，现依照     年   月   日自行组织采购结果，甲乙双方达成如下协议：

第一部分  商务部分

一、乙方应严格按照合同内容提供货物，本次甲方采购货物为              ，合同总金额含税价人民币                   元整（¥       .00  元），货物清单详见本合同第二部分《供货范围、货物技术参数及要求、售后服务等》具体条款。

二、供货时间：乙方必须于合同生效之日起   个工作日内（或     年   月   日前）将上述清单所列的货物送至福建省公安边防总队船艇修理厂校内（甲方指定的地点）免费安装调试完毕，并承担运输过程中发生的一切费用。

三、 安装及调试：乙方必须在甲方指定的地点免费进行货物的安装，安装所需的相应配套设施由乙方自行负责解决，用户提供必须的现场安装条件。如乙方不按本合同约定提交货物所产生的任何费用由乙方负责，甲方对由此所引起的变动不予确认。

四、质量标准：乙方所提供的货物必须是原厂生产的、全新的、未使用过的(包括零部件)，并完全符合原厂质量检测标准（以说明书为准）和国家质量检测标准以及合同规定的质量规格和性能要求。如货物不符合本合同中约定的要求，甲方有权拒绝接受。

五、权利保证：乙方应保证甲方在使用由乙方提供的货物或货物的任何部分不受第三方关于侵犯其所有权、专利权、商标权、工业设计权等的指控。

六、乙方不按本合同约定提交货物所产生的任何费用由乙方负责，甲方对由此所引起的变动不予确认。

七、验收：甲方最终用户负责货物清点和验收。乙方所提供的货物安装调试完成后，甲方最终用户必须按本合同所约定的货物清单及要求对货物的品牌、外观、规格、数量、配件及安装调试后的使用性能、运行状况及其他进行验收，乙方必须在验收现场提供必要的技术支持。甲方最终用户应在乙方所提供的货物安装调试完成后柒个工作日内验收完毕。验收结果经甲乙双方确认后，甲乙双方代表必须按《福建师范大学物资采购验收单》上规定的项目对照本合同填好验收结果并签名、加盖各自单位的公章，由乙方将第三联提交给甲方存档。如发现物资设备与合同规定不符，甲方有权拒绝接受并向乙方提出索赔。如货物在保证期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方有权凭有关证明文件向乙方提出索赔。

八、异议期：货物验收后七个工作日内甲方对设备有异议的，乙方应在二个工作日内负责解决。

九、付款条件及方式：乙方向甲方出具正式合法的全额货物税务发票，且应保证甲方在使用时不受第三方的指控。

一次性付款：设备安装调试完毕，经双方正式验收合格后   天内，甲方向乙方付合同总额100%的货款；

分批付款：在合同生效后   天内，甲方向乙方支付合同总额    %货款；设备安装调试完毕，经双方正式验收合格后   天内，甲方向乙方付合同总额    %的货款。(根据招标文件的有关规定加以变更及修改)

十、售后服务：乙方应按照本次采购文件中有关质量保证和售后服务的承诺执行，国家有规定的按国家规定执行。

十一、双方责任和义务：

1、甲方在乙方将合同清单上的物资设备运达指定地点后五个工作日后无正当理由不接收或不及时验收的，乙方有权按国家政府采购有关规定提请省政府采购办依法处理，并根据处理结果依法由甲方赔偿乙方损失。

2、乙方所交设备不符合本合同要求的，甲方有权拒收；同时，乙方应向甲方偿付该设备款30%的违约金，且涉及到的部分合同条款终止履行。

3、乙方不能交付设备的，乙方应向甲方偿付该设备款30%的违约金，且涉及到的部分合同条款终止履行。

4、乙方逾期交付货物，乙方向甲方每日偿付设备款5‰的违约金。

十二、违约终止合同

1、在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后30天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方可向乙方发出书面违约通知，终止全部或部分合同：

（1）如果乙方未能在合同规定的期限内或甲方准许的任何延期内交付部分或全部货物。

（2）乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

2、任何一方由于下列原因而导致不能或暂时不能履行全部或部分合同义务的，不负责任：水灾、火灾、地震、干旱、战争或其他任何在签约时不能预料、无法控制且不能避免和克服的事件。但受不可抗力影响的一方，应尽快地将所发生的事件通知对方，并应在事件发生后15天内将有关机构出具的不可抗力事件的证明寄交对方，如果不可抗力事件之影响超过120天，双方应协商合同继续履行或终止履行的事宜。

十三、合同争议处理方式：若发生争议，由甲、乙双方友好协商解决，或根据《中华人民共和国合同法》及我省有关规定进行解决。

十四、合同相关文件：有关本次采购项目的采购文件以及相关的函件如澄清确认函等均为本合同不可分割的一部分。

十五、本合同一式肆份，经双方签字并盖章后即时生效。甲方执叁份，其中壹份送资产处备案；乙方执壹份，具有同等效力。

甲方：福建省公安边防总队船艇修理厂                         乙方：

单位地址：                                      单位地址：

法定代表人：

委托代理人：                                    委托代理人：

电话：                                          电话：

开户银行：                                      开户银行：

账号：                                           账号：

第二部分  供货范围、技术要求及售后服务等

- 乙方应严格按照如下清单的要求提交货物：

单价及金额单位：元

| 物资设备名称 | 品牌 | 型号、配置 | 出厂地 | 数量 | 单价 | 金额 | 具体用户 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额（含税） | 人民币（大写）： 圆整 （￥： 元整） |  |  |  |  |  |  |

- 货物主要技术参数（请详细列出）

- 乙方售后服务（请列明且详细 ）：