附件

医疗设备采购项目技术和商务要求

货物一览表
	包号
	货物名称
	规格型号
	技术指标参数要求
	计量

单位
	数量
	备注

	4-1
	荧光定量PCR仪
	详见第二部分
	详见第二部分
	台
	1
	


技术要求
1. 用    途：通过荧光信号的变化的实时监测PCR的反应过程实现对未知模板进行定量分析；应用于临床疾病的早期诊断、遗传病的早期诊断、药物研究、肿瘤的诊断与研究等。

2.数    量:1台

3.技术参数：

★3.1具备CFDA注册证；

★3.2具备FDA或CE认证；

3.3加热/制冷技术：半导体温控，温控范围：低温≤4˚C，高温≥99˚C；

3.4升降温速度：≥5℃/s；

▲3.5温度准确性：≤0.25˚C；

▲3.6温度均一性：≤0.4˚C；

3.7光学系统；高亮白光半导体光源，冷CCD成像系统；

3.8检测通道数：≥4色激发光通道和4色检测光通道；

★3.9检测灵敏度：可检测单拷贝基因；

3.10检测重复性：样品检测CV≤0.2% ；

3.11检测分辨率：可分辨1000拷贝和2000拷贝模板浓度差异；

3.12检测动态范围：≥10 个数量级；

3.13检测能力：每孔可检测基因数≥5；

3.14样品容量：≥96；

▲3.15模块规格：可支持96孔模块；

3.16反应体积：96孔板最小体积≤10µl，最大体积≥100 µl；

3.17运行时间：96孔板40个循环反应≤30min；

3.18熔解曲线分辨率：≤0.05˚C；

3.19数据分析模式：配置标准曲线绝对定量、熔解曲线分析、高分辨率熔解曲线、等位基因分型、终点荧光分析、∆∆Cq基因表达分析、无限量数据文件合并分析、最适内参筛选、带扩增效率校正的多内参基因相对定量（柱形图、散点图、火山图、聚类分析、热图）功能；

3.20数据导出：用户报告、运行设置可直接打印或保存为PDF格式；可接驳LIMS 系统；

★3.21试剂支持：开放性耗材；

★3.22厂商自报配套耗材，列出详细清单、报价、折扣价；

▲3.23具备≥3块独立温控区域；

▲3.24检测精密度：最低可分辨1.5倍拷贝数差异；

▲3.25可检测内比荧光ROX。

4.配置清单

4.1.荧光定量PCR仪1套；

4.2.装机试剂盒1套；

4.3计算机工作站1套；

4.4系统操作软件1套；

4.5探针引物设计软件1套。

三、商务要求

★（一）交货时间、地点与方式

1.交货地点：福建福州。
2.交货期：合同签订之日起 30天内全部交货并安装调试完毕。
3.交货方式：甲方指定方式。
★（二）售后服务
1.质量保证期：自交货验收完毕之日算起，所有产品质保至少24个月。投标供应商对提供的货物在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供包修、包换、包退服务，因此导致的损失采购单位有权向中标供应商追偿。超出质保期后，供应商应当提供上门维修服务，仅收取成本费。
2.投标供应商须承诺履行军事保密义务，在军事行动中提供应急支援保障服务。
3.投标供应商须承诺提供该货物的技术培训、技术支持和维修巡检服务，服务内容包括使用培训和维护培训，并在投标文件中提供相应书面方案。根据项目情况，提供产品建档计划等。
4.投标供应商须提供生命周期内零备件和消耗品清单，并明确供应周期和价格等优惠条件。
5.投标供应商须承诺，对售后服务需求提供2小时响应， 6小时内到达现场实施维修。48小时仍未排除故障、恢复正常运转的，由投标供应商提供同类型备品、备件等。
6.配套耗材（试剂）：有专机专用配套耗材（试剂）的，厂商必须自报（列出详细清单、报价、折扣价），否则视为无效投标。
★（三）专利权和保密要求
投标供应商应保证使用方在使用该货物或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，投标供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等资料。

★（四）付款及结算方式
本项目不预付货款，货物运达指定地点验收合格后，合同乙方收集发运接收单、发票、验收报告等资料，提交采购单位办理结算手续，采购单位在30天内向乙方支付货款。
★（五）履约保证金和质量保证金
物资检验验收合格并完成交货后30天内，合同甲方凭合同乙方提供的相关票据单证，向合同乙方支付合同总金额的95%，余5%作为质量保证金，质量保证金一般在质保期满且无质量问题时全额无息退还。
