医疗设备采购项目技术和商务要求

技术要求
合同包二：品目号2-1五分类细胞分析仪、品目号2-2五分类血常规分析仪
1.用   途：用于成人、小儿、新生儿末梢血常规检测，可进行CRP、SAA定量检测。

2.数   量：2台

3.技术参数：

★3.1具备NMPA（CFDA）注册证；

3.2检测速度：CBC+DIFF≥70个样本/每小时；

3.3单台血球仪血液模式检测参数：≥35个参数；

3.4提供有溯源性的有证血液校准物，并有配套有证的高、中、低3个水平血液和体液质控物。同一管血液质控品可以覆盖全部报告项目进行质控，满足各等级评审及ISO对质控的要求；

★3.5样本量：CBC+DIFF+CRP+SAA≤70ul;CBC+DIFF≤30ul；CBC+DIFF+CRP≤40ul；CRP≤20ul；

★3.6仪器要求配置CRP和SAA定量检测功能，可以通过外加单独仪器实现；

3.7 血液分析线性范围（静脉血）：白细胞：（0-400）( 109/L，红细胞：（0-8.5）( 1012/L，血小板：（0-3000）( 109/L，血红蛋白：（0-255）g/L；

★3.8可与LIS系统进行双向数据传输，承担对接我院LIS/HIS系统相关费用；

★3.9有专机专用配套耗材（试剂）的，列出详细清单、报价和折扣价。

4.配置清单

4.1五分类细胞分析仪2台；

4.2lis工作用电脑主机2套；

4.3显示屏2台；

4.4条码扫描枪2把；

4.5台式低速离心机（4(600mL）  2台。

5.专机专用配套耗材（试剂）清单和临床1年预估使用数量

	序号
	品名
	单位
	1年预估使用数量

	1
	小儿血常规
	人份
	25000


合同包三：血液成份分离机

1.用    途：用于干细胞采集、血小板采集及去除、血浆置换、血浆吸附、红细胞去除等。

2.数    量：1台

3.技术参数：

★3.1具备NMPA（CFDA）注册证；
3.2工作方式：可单针或双针全血连续流动式分离；
3.3终产品在离心机外收集，终产品体积可调；
3.4离心机误差≤±1%；
3.5全血流速范围包含：10-120ml/min；
▲3.6最低体外循环量≤180 ml，同时具有体外循环量自动监测功能；
3.7设有独立抗凝剂泵，全自动计算并控制抗凝剂剂量，抗凝剂全血比例调节范围包含1:6～1:25；
3.8具有CCD相机和红外探测器，能有效预防细胞污染；
3.9具备液晶显示屏，全中文操作界面，可动态显示实时分离数据与帮助提示信息；
3.10可全自动维持入路和回路静脉开放，无须手动调节；
3.11具备自动预测计算CD34阳性细胞收集率功能；
3.12采集血小板、血浆：

3.12.1具备单针或双针连续采集方式；
3.12.2采集时间：单针≤60mim，双针≤40min；
3.12.3采集或去除血小板平均效率≥60%，单针≥75％；
3.12.4白细胞含量≤5.5×105/单位；
3.12.5红细胞含量≤8.0×109/单位；
3.12.6封闭式管路采集血小板有效保存时间≥5天；
3.13干细胞采集：

3.13.1多种外周血干细胞采集模式，包括骨髓干细胞体外浓缩、淘洗功能；
3.13.2外周血CD34阳性细胞采集效率≥92%；
3.13.3具有自动预测计算CD34阳性细胞收集率功能；
3.13.4红细胞及血小板丢失水平可调整；
3.14血液治疗：

3.14.1机器能自动计算去除血浆量及置换量；
3.14.2置换液体平衡范围包含50%—150%；
3.14.3可选择置换液类型，进而自动调整抗凝剂用量；
3.14.4血浆置换过程中，血小板损失量≤3%；
3.14.5血浆置换效率≥87%；
3.15 治疗性红细胞去除与置换：

3.15.1机器能自动计算去除或置换的红细胞量；
3.15.2可设定去除后的目标红细胞压积；
3.15.3置换量可灵活设定；
3.16去除白细胞或血小板：

3.16.1机器可设定去除的容量与细胞数；
3.16.2红细胞丢失水平可调；
3.17血浆治疗性处理：

3.17.1可作免疫吸附治疗；
3.17.2可作低密度脂蛋白吸附分离去除；
3.18具有采血压力感受器、回血压力感受器；

3.19具有空气探测器、细胞监测器、自动界面探测器；
▲3.20具有血浆管路溶血监测器；
3.21具有抗凝剂滴速监测器；
3.22具有离心室漏液（漏血）监测、离心室温度监测、离体血容量监测、置换液空管监测等安全监测功能；
▲3.23配置电池，断电时能继续运行≥15分钟；恢复供电后可保留原先参数并继续分离；

★3.24有专机专用配套耗材（试剂）的，列出详细清单、报价和折扣价。

4.配置清单

4.1血液成分分离机 1台。
5.专机专用配套耗材（试剂）清单和临床1年预估使用数量

	序号
	品名
	单位
	1年预估使用数量

	1
	治疗性血浆处理套件
	套
	100套

	2
	血小板套件
	套
	30套


合同包四：全自动化学发光免疫分析仪

1.用    途：化学发光与抗原抗体反应相结合的分析技术，能检查肝炎、传染病、优生优育、性激素、甲状腺功能等系列项目。
2.数    量：1套

3.技术参数：

★3.1具备CFDA注册证；

★3.2开展项目：高血压检测项目、肝纤维化检测项目；
★3.3设备可检测以下项目：高血压检测项目≥5项（括但不限于肾素、促肾上腺皮质激素、皮质醇、醛固酮、血管紧张素II），肝纤维化检测项目≥5项（包括但不限于透明质酸、层粘连蛋白、III型前胶原N端肽、IV型胶原、甘胆酸）。

▲3.4设备需可拓展以下检查项目：单纯疱疹病毒1型IgM抗体、2型IgM抗体，单纯疱疹病毒1型IgG抗体、2型IgG抗体检测等项目；
▲3.5可拓展检测结核分枝杆菌特异性细胞免疫反应检测、糖类抗原CA242、糖类抗原CA50、胰岛素样生长因子1等；
3.6测试速度：每小时≥200个测试； 

3.7单次最大载入样本量≥100个样本，可连续追加，有急诊样本优先通道；
3.8支持原始采血管上机；
▲3.9携带污染率：≤1×10-6 ；
3.10试剂位：≥24个，具有在机冷藏功能，冷藏温度：最小值≤4℃，最大值≥10℃；
3.11校准品系统：试剂盒内置校准品，无需另购；
3.12反应杯装载：一次性可装载≥1000个，可连续装载；
3.13可不停机更换试剂和耗材，自动监控试剂和耗材剩余量，全条码识别样品、试剂盒等；
3.14配备样本稀释功能：支持在机稀释；
▲3.15配备独立清洗功能：≥5遍清洗；
3.16具有支持同型号仪器联机组成免疫流水线功能；

★3.17 配套耗材：有专机专用配套耗材的，须自报列出详细清单、报价、折扣价。

4.配置清单

4.1全自动化学发光免疫分析仪 1套。
5.专机专用配套耗材（试剂）清单和临床1年预估使用数量
	序号
	品名
	单位
	1年预估使用数量

	1
	肾素
	人份
	1500

	2
	促肾上腺皮质激素
	人份
	1500

	3
	皮质醇
	人份
	2200

	4
	醛固酮
	人份
	1500

	5
	血管紧张素II
	人份
	1500

	6
	透明质酸
	人份
	300

	7
	层粘连蛋白
	人份
	300

	8
	III型前胶原N端肽
	人份
	300

	9
	IV型胶原
	人份
	300

	10
	甘胆酸
	人份
	300


三、商务要求

★（一）交货时间、地点与方式

1.交货地点：福建福州。
2.交货期：合同签订之日起 30天内全部交货并安装调试完毕。
3.交货方式：甲方指定方式。
★（二）售后服务
1.质量保证期：自交货验收完毕之日算起，所有产品质保至少24个月。投标供应商对提供的货物在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供包修、包换、包退服务，因此导致的损失采购单位有权向中标供应商追偿。超出质保期后，供应商应当提供上门维修服务，仅收取成本费。
2.投标供应商须承诺履行军事保密义务，在军事行动中提供应急支援保障服务。
3.投标供应商须承诺提供该货物的技术培训、技术支持和维修巡检服务，服务内容包括使用培训和维护培训，并在投标文件中提供相应书面方案。根据项目情况，提供产品建档计划等。
4.投标供应商须提供生命周期内零备件和消耗品清单，并明确供应周期和价格等优惠条件。
5.投标供应商须承诺，对售后服务需求提供4小时响应， 24小时内到达现场实施维修。48小时仍未排除故障、恢复正常运转的，由投标供应商提供同类型备品、备件等。
6.配套耗材（试剂）：有专机专用配套耗材（试剂）的，厂商必须自报（列出详细清单、报价、折扣价），否则视为无效投标。
★（三）专利权和保密要求
投标供应商应保证使用方在使用该货物或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，投标供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等资料。

★（四）付款及结算方式
本项目不预付货款，货物运达指定地点验收合格后，合同乙方收集发运接收单、发票、验收报告等资料，提交采购单位办理结算手续，采购单位在30天内向乙方支付货款。
★（五）履约保证金和质量保证金
物资检验验收合格并完成交货后30天内，合同甲方凭合同乙方提供的相关票据单证，向合同乙方支付合同总金额的95%，余5%作为质量保证金，质量保证金一般在质保期满且无质量问题时全额无息退还。
