技术要求
1.用    途：热射病患者床旁快速监测血气。

2.数    量：1台

3.技术参数：

★3.1具备NMPA（CFDA）注册证；
▲3.2具备FDA认证；

▲3.3具备CE认证；

▲3.4 检测项目:pH, pCO2, pO2，cCa2+, cCl–, cK+, cNa+，cGlu, cLac，ctHb, SO2, FO2Hb, FMetHb, FCOHb, FHHb, FHbF, ；计算参数：≥45项；

3.5方法学：电位测定法、电流测定法、pO2 光学测量和分光光度法；

3.6样本类型：人体全血样本；

3.7进样方式：设备可直接连接样本进样，无需其他插件/连接件/适配器；

▲3.8样本体积：（全参数）≤150µl；

▲3.9测试速度（全参数）≤1min；

3.10耗材效期：测试卡使用期限≥120天，测试卡上机效期≥30天；

3.11质控要求：内置自动质控系统；
3.12数据存储：患者检测结果≥2000条，活动日志≥5000条，定标日志≥1000条；

3.13网络连接能力：有单向、双向连接外部Lis软件或网络的能力；

3.14CFDA认证情况：仪器、测试卡、质控/定标液都具有CFDA认证；

★3.15有专机专用配套耗材（试剂）的，列出详细清单、报价和折扣价。

4.配置清单

4.1全自动血气分析仪  1台

5.专机专用配套耗材（试剂）清单和临床5年预估使用数量

	序号
	品名
	单位
	5年预估使用数量

	1
	血气测定试剂盒
	人份
	5000


三、商务要求
★（一）交货时间、地点与方式
1.交货地点：福建福州。
2.交货期：合同签订之日起 30天内全部交货并安装调试完毕。
3.交货方式：甲方指定方式。
★（二）售后服务
1.质量保证期：自交货验收完毕之日算起，所有产品质保≥24个月。报价供应商对提供的货物在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供包修、包换、包退服务，因此导致的损失采购单位有权向成交供应商追偿。超出质保期后，供应商应当提供上门维修服务，仅收取成本费。
2.报价供应商须承诺履行军事保密义务，在军事行动中提供应急支援保障服务。
3.报价供应商须承诺提供该货物的技术培训、技术支持和维修巡检服务，服务内容包括培训和维护培训等，并在报价文件中提供相应书面方案。根据项目情况，提供产品建档计划等。
4.报价供应商须提供生命周期内零备件和消耗品清单，并明确供应周期和价格等优惠条件。
5.报价供应商须承诺，对售后服务需求提供4小时响应， 24小时内到达现场实施维修。48小时仍未排除故障、恢复正常运转的，由报价供应商提供同类型备品、备件等。
6.其他服务要求：如有专机专用配套耗材（试剂）的，报价供应商必须自报专机专用配套耗材（列出详细清单、报价、折扣价），否则视为无效报价。
★（三）专利权和保密要求
报价供应商应保证使用方在使用该货物或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等资料。
★（四）付款及结算方式
本项目不预付货款，货物运达指定地点验收合格后，合同乙方收集发运接收单、发票、验收报告等资料，提交采购单位办理结算手续，采购单位在30天内向乙方支付货款。
★（五）履约保证金和质量保证金
物资检验验收合格并完成交货后30天内，合同甲方凭合同乙方提供的相关票据单证，向合同乙方支付合同总金额的95%，余5%作为质量保证金，质量保证金一般在质保期满且无质量问题时全额无息退还。
