- 附件

- 医疗设备采购项目技术和商务要求

- 货物一览表

| 包号 | 货物名称 | 规格型号 | 技术指标参数要求 | 计量 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5-1 | 精子放大系统 | 详见第二部分 | 详见第二部分 | 台 | 1 |  |
| 5-2 | 激光破膜仪 |  |  | 台 | 1 |  |

- 技术要求

品目号1：精子放大系统

1.用    途：精子放大系统用于观察并分析精子形态，为辅助生殖实验室挑选优质精子。精子放大系统可实现精子放大，通过微分干涉的观察方式，拍摄并观察精子外貌及表面形态。

2.数    量：1台

3.技术参数：

3.1倒置显微镜:

3.1.1显微照明系统支持明场、霍夫曼、DIC等显微观察方式

▲3.1.2主机采用独立校正色差无限远光学系统，满足精子和胚胎的观察需求。物镜齐焦距离≥60mm。

3.1.3机身端口具备≥4种分光模式：包含但不限于目镜100%、左端口100%、右端口100%、目镜20%/左端口80%分光。支持目镜和显示器（图像由相机采集）同时观察。

3.1.4双目镜筒，倾斜角度≥35°，可调瞳距：最小值≤50mm，最大值≥75mm。目镜视野≥22mm。

3.1.5调焦方式：手动调节，行程≥10mm；粗调行程：≥5.0mm/转，微调行程：≥0.1mm/转，最小微调读数：≤1微米。

3.1.6具备粗调再定焦机制，可锁定/释放当前调焦位置。

3.1.7配备≥1.5X变倍镜。

▲3.1.8显微镜侧端口视野≥25mm，可匹配大靶面相机。

3.1.9照明立柱：聚光镜处置行程≥66mm，向后倾斜最大角度≥25度，有≥2个滤光片槽位置，可安装≥2个滤光片。

3.1.10照明系统带视场光阑。

3.1.11透射照明灯室：LED照明。灯室内置复眼透镜。

3.1.12聚光镜转盘：≥7个手动位置（包含但不限于φ37mm和φ39mm，φ37mm≥4个和φ39mm ≥3个），支持但不限于LWD、ELWD、CLWD、NAMC聚光镜。

3.1.13聚光镜：N.A.：≥0.52，WD：≥30mm。

3.1.14载物台：行程 X：≥±57mm  Y：≥±36.5mm，移动范围≥三档可调，可配备不同规格的手柄。

3.1.15聚光镜模块：≥3个霍夫曼模块，包含但不限于10x，20x，40x。

3.1.16配备≥6孔DIC物镜转盘，内置插片槽，可放置DIC/IMSI 物镜专用插件。

3.1.17物镜：≥4个物镜，包含但不限于以下4种。

3.1.17.1 4X消色差物镜，N.A.≥0.10, W.D.≥30.0 mm。

3.1.17.2 10X 消色差霍夫曼物镜，N.A.≥0.25, W.D.≥6.2mm。

3.1.17.3 20X霍夫曼物镜，N.A.≥0.45, W.D.范围≥8.2-6.9mm。

▲3.1.17.4 40X霍夫曼物镜，N.A.≥0.6, W.D.范围≥3.6-2.8mm。

3.1.18配置金属恒温热板，中间开孔直径≥26mm。

3.2 IMSI系统参数部分：

▲3.2.1可兼容本次投标的倒置显微镜，实现IMSI观察。

3.2.2配备在高的放大倍率下实时地对精子细胞进行形态学筛选功能。

▲3.2.3 配备100X平场长工作距离IMSI专用物镜。

3.2.4配备IMSI物镜专用插件、IMSI模块和检偏器，显微镜综合放大倍率≥1000倍，使用机身内置的1.5X变倍镜可达≥1500倍。

3.2.5配备和显微镜同品牌相机：

3.2.6 相机参数：CMOS光学传感器，像素：≥590万，尺寸：≥1/1.8寸，CMOS尺寸为≥6.91x4.92mm，分辨率≥2560 x 1920。

3.2.7高速动态显示范围：≥15-30 fps，配备USB3.0接口。

3.2.8曝光时间：最小值≤100µ sec，最大值≥30 sec。

▲3.2.9使用100倍IMSI物镜，相机采集的图像经显示器放大后，放大倍数可达≥6000倍。

3.2.10软件部分：满足以下应用场景（包括但不限于）：拍摄，测量与计数，图像库管理和生成报告，比如组织比较，图像存储，颗粒分析，缺陷分析，材料分析并生成报告。主要功能包括但不限于：手动测量长度，面积，大视野图像拼接；图像过滤，生成PFD基础的报告，景深扩展 (EDF), 实时比较，自动测量，自动计数，参数过滤，数据输出，高级宏功能。

4.配置清单

4.1倒置显微镜  1套

4.2 IMSI系统 1套

4.3 1.5X变倍镜 1个

4.4 4X消色差物镜 1个

4.5 10X 消色差霍夫曼物镜 1个

4.6 20X霍夫曼物镜 1个

4.7 40X霍夫曼物镜 1个

品目号2：激光破膜仪

1.用途：用于体外受精的胚胎辅助孵化、胚胎活检等，并拍摄样本图片和视频进行实时影像显示，图像放大，测量，特殊标记。

2.数量：1套

3.技术参数：

3.1国际通用的激光应用模式Class I 安全可靠。

3.2 630-650nm波长的引导激光准确瞄靶，无需厂家定期校准。

3.3独有激光光纤与40X专用物镜相连，安全可靠无能量损失。

3.4激光发生器内置微电脑。

3.5便捷操作手柄，可脱离电脑独立操作。

3.6测量方便，自动记忆测量数据。

▲3.7软件中有安全区功能，直观准确，保证打孔中样品的安全。

3.8激光：二级管红外线激光，class 1级。波长：1.48 µm(微米)

▲3.9激光功率： 1480nm/400mW(毫瓦)。

▲3.10发射时间：0.001 – 2 ms(毫秒)，可发射 0.001 ms瞬时脉冲。

▲3.11电脑下的激光定位，无需移动培养皿，一键点击鼠标即可移动激光打靶位置，可设置直线或曲线的打孔轨迹，更准确迅速。

3.12视频显示器： 可以使用任何常规显示器和照相机, 或使用图像分析软件显示于电脑屏幕。

3.13状态显示：既可通过激光主机又可通过电脑来显示设置状况

3.14激光发射控制：通过手操纵的数码控制块,安全内锁，声音反馈

3.15激光射线显示：计算机控制的图象可显示在激光器和电脑上

3.16打孔精度：小于 1 μm，打孔的重复性：小于 1 μm（微米）

3.17一次打孔范围：约等1 μm to 50 μm（根据透明带特性而定）

3.18多次发射打孔范围：可任意值

3.19激光发生器摸块尺寸：完全与显微镜机身合成一体，不须占据其他空间

▲3.20专用物镜：40x长工作距离 物镜, 并能与霍夫曼系统兼容；

▲3.21设备不占用显微镜的荧光通道。

4.配置清单

4.1激光破膜仪 1套；

4.2 品牌电脑 1套（CPU≥i5,内存≥8G,硬盘≥500G,显示器≥17英寸）。

三、商务要求

★（一）交货时间、地点与方式

1.交货地点：福建福州。

2.交货期：合同签订之日起 30天内全部交货并安装调试完毕。

3.交货方式：甲方指定方式。

★（二）售后服务

1.质量保证期：自交货验收完毕之日算起，所有产品质保至少24个月。投标供应商对提供的货物在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供包修、包换、包退服务，因此导致的损失采购单位有权向中标供应商追偿。超出质保期后，供应商应当提供上门维修服务，仅收取成本费。

2.投标供应商须承诺履行军事保密义务，在军事行动中提供应急支援保障服务。

3.投标供应商须承诺提供该货物的技术培训、技术支持和维修巡检服务，服务内容包括使用培训和维护培训，并在投标文件中提供相应书面方案。根据项目情况，提供产品建档计划等。

4.投标供应商须提供生命周期内零备件和消耗品清单，并明确供应周期和价格等优惠条件。

5.投标供应商须承诺，对售后服务需求提供4小时响应， 24小时内到达现场实施维修。48小时仍未排除故障、恢复正常运转的，由投标供应商提供同类型备品、备件等。

6.配套耗材（试剂）：有专机专用配套耗材（试剂）的，厂商必须自报（列出详细清单、报价、折扣价），否则视为无效投标；

★（三）专利权和保密要求

投标供应商应保证使用方在使用该货物或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，投标供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等资料。

★（四）付款及结算方式

本项目不预付货款，货物运达指定地点验收合格后，合同乙方收集发运接收单、发票、验收报告等资料，提交采购单位办理结算手续，采购单位在30天内向乙方支付货款。

★（五）履约保证金和质量保证金

物资检验验收合格并完成交货后30天内，合同甲方凭合同乙方提供的相关票据单证，向合同乙方支付合同总金额的95%，余5%作为质量保证金，质量保证金一般在质保期满且无质量问题时全额无息退还。