附件：

| 名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 猪瘟荧光RT-PCR试剂盒 | 48头份/盒 | 12 |
| 口蹄疫荧光RT-PCR试剂盒 | 48头份/盒 | 6 |
| 高致病性猪蓝耳病荧光RT-PCR试剂盒 | 48头份/盒 | 6 |
| 普通蓝耳病荧光RT-PCR试剂盒 | 48头份/盒 | 6 |
| 圆环病毒2型荧光PCR试剂盒 | 48头份/盒 | 8 |
| 禽流感A型荧光RT-PCR试剂盒 | 48头份/盒 | 10 |
| 禽流感H5荧光RT-PCR试剂盒 | 48头份/盒 | 10 |
| 禽流感H9荧光RT-PCR试剂盒 | 48头份/盒 | 5 |
| 新城疫荧光RT-PCR试剂盒 | 48头份/盒 | 10 |
| 合计 |  | 73 |

试剂要求

- 禽流感病毒通用型荧光定量RT-PCR

*禽流感病毒通用型荧光定量RT-PCR检测试剂盒可用于检测所有15个亚型的A型流感病毒。

*操作过程符合GB/T 19438.1-2004《禽流感病毒通用荧光RT-PCR检测方法》。

（一）试剂构成

试剂盒组成包括应核酸扩增试剂及阴性对照和阳性对照，具体成分参见表一。

*核酸扩增采用了一步法RT-PCR。

阳性对照采用体外反转录RNA。

表一：试剂盒组成（48头份/盒）

| 组成成份 | 体积 |
| --- | --- |
| 核酸扩增试剂 |  |
| DEPC水 | 1ml×1管 |
| RT-PCR反应液 | 750ul×1管 |
| *RT-PCR酶（带盖PCR反应管装）（Promega固体酶） | 1颗/管×12管 |
| Taq酶（5U/ul） | 12ul×1管 |
| 对照品 |  |
| 阴性对照 | 1ml×1管 |
| 阳性对照（非感染性体外转录RNA） | 1ml×1管 |

试剂盒可用于几乎所有禽类相关样品的检测：包括肌肉组织、脏器、咽喉拭子、泄殖腔拭子、血清或血浆等。

（二）体系扩增

1 扩增试剂准备（PCR前准备区）

从试剂盒中取出相应的RT-PCR反应液、Taq酶，在室温下融化后，2,000rpm离心5sec。设所需PCR数为n（n = 样本数 + 1管阴性对照 + 1管阳性对照），每个测试反应体系配制如下表：

| 试 剂 | RT-PCR反应液 | Taq酶 |
| --- | --- | --- |
| 用 量 | 15 ul | 0.25 ul |

计算好各试剂的使用量，加入一适当体积试管中，向其中加入n/4颗RT-PCR酶颗粒，充分混合均匀，向每个PCR管中各分装15ul，转移至样本处理区。

2 加样（样本处理区）

在各设定的PCR管中分别加入上述样本处理步骤6.8.中制备的RNA溶液各10ul，盖紧管盖，放入荧光 PCR荧光检测仪内，记录样本摆放顺序。

3 RT-PCR反应（检测区）

3.1 循环条件设置

| Program | cycles | Temperature (℃) | Incubation Time(min:sec) | Acquisiton Mode |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 42 | 30:00 | None |
| 2 | 1 | 92 | 3:00 | None |
| 3 | 5 | 92 | 10 | None |
|  |  | 45 | 30 | None |
|  |  | 72 | 1:00 | None |
| 4 | 40 | 92 | 10 | None |
|  |  | 60 | 30 | 收集荧光 |
| 5 | 1 | 40 | 0 | None |

3.2 仪器检测通道选择FAM通道。

4 结果分析条件设定

读取F1通道的检测结果。阈值设定原则以阈值线刚好超过正常阴性对照品扩增曲线的最高点，结果显示阴性为准。或可根据仪器噪音情况进行调整。

5 质控标准

5.1 阴性对照的检测结果为阴性。

5.2 阳性对照的Ct值应小于等于28.0。否则，此次实验视为无效。

6 结果判断

6.1 Ct值无数值的样本为阴性样本。

6.2 Ct值≤30.0的样本为阳性。

6.3 Ct值大于30.0的样本建议重做。重做结果无数值者为阴性，否则为阳性。

*（三）规格、贮藏及有效期

48份/盒。试剂盒应-20℃保存，到用户手上有效期应≥9个月。

- 禽流感病毒H5亚型荧光定量RT-PCR

*禽流感病毒H5亚型荧光定量RT-PCR检测试剂盒可用于检测H5亚型的禽流感病毒。

*操作过程符合GB/T 19438.2-2004《H5亚型禽流感病毒荧光RT-PCR检测方法》。

（一）试剂构成

试剂盒组成包括应核酸扩增试剂及阴性对照和阳性对照，具体成分参见表一。

*核酸扩增采用了一步法RT-PCR。

阳性对照采用体外反转录RNA。

表一：试剂盒组成（48头份/盒）

| 组成成份 | 体积 |
| --- | --- |
| 核酸扩增试剂 |  |
| DEPC水 | 1ml×1管 |
| RT-PCR反应液 | 750ul×1管 |
| *RT-PCR酶（带盖PCR反应管装）（Promega固体酶） | 1颗/管×12管 |
| Taq酶（5U/ul） | 12ul×1管 |
| 对照品 |  |
| 阴性对照 | 1ml×1管 |
| 阳性对照（非感染性体外转录RNA） | 1ml×1管 |

试剂盒可用于几乎所有禽类相关样品的检测：包括肌肉组织、脏器、咽喉拭子、泄殖腔拭子、血清或血浆等。

（二）体系扩增

1 扩增试剂准备（PCR前准备区）

从试剂盒中取出相应的RT-PCR反应液、Taq酶，在室温下融化后，2,000rpm离心5sec。设所需PCR数为n（n = 样本数 + 1管阴性对照 + 1管阳性对照），每个测试反应体系配制如下表：

| 试 剂 | RT-PCR反应液 | Taq酶 |
| --- | --- | --- |
| 用 量 | 15 ul | 0.25 ul |

计算好各试剂的使用量，加入一适当体积试管中，向其中加入n/4颗RT-PCR酶颗粒，充分混合均匀，向每个PCR管中各分装15ul，转移至样本处理区。

2 加样（样本处理区）

在各设定的PCR管中分别加入上述样本处理步骤6.8.中制备的RNA溶液各10ul，盖紧管盖，放入荧光 PCR荧光检测仪内，记录样本摆放顺序。

3 RT-PCR反应（检测区）

3.1 循环条件设置

| Program | cycles | Temperature (℃) | Incubation Time(min:sec) | Acquisiton Mode |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 42 | 30:00 | None |
| 2 | 1 | 92 | 3:00 | None |
| 3 | 5 | 92 | 10 | None |
|  |  | 45 | 30 | None |
|  |  | 72 | 1:00 | None |
| 4 | 40 | 92 | 10 | None |
|  |  | 60 | 30 | 收集荧光 |
| 5 | 1 | 40 | 0 | None |

3.2 仪器检测通道选择FAM通道。

4 结果分析条件设定

读取F1通道的检测结果。阈值设定原则以阈值线刚好超过正常阴性对照品扩增曲线的最高点，结果显示阴性为准。或可根据仪器噪音情况进行调整。

5 质控标准

5.1 阴性对照的检测结果为阴性。

5.2 阳性对照的Ct值应小于等于28.0。否则，此次实验视为无效。

6 结果判断

6.1 Ct值无数值的样本为阴性样本。

6.2 Ct值≤30.0的样本为阳性。

6.3 Ct值大于30.0的样本建议重做。重做结果无数值者为阴性，否则为阳性。

*（三）规格、贮藏及有效期

48份/盒。试剂盒应-20℃保存，到用户手上有效期应≥9个月。

- 禽流感病毒H7亚型荧光定量RT-PCR

*禽流感病毒H7亚型荧光定量RT-PCR检测试剂盒可用于检测H7亚型的禽流感病毒。

*操作过程符合GB/T 19438.3-2004《H7亚型禽流感病毒荧光RT-PCR检测方法》。

（一）试剂构成

试剂盒组成包括应核酸扩增试剂及阴性对照和阳性对照，具体成分参见表一。

*核酸扩增采用了一步法RT-PCR。

阳性对照采用体外反转录RNA。

表一：试剂盒组成（48头份/盒）

| 组成成份 | 体积 |
| --- | --- |
| 核酸扩增试剂 |  |
| DEPC水 | 1ml×1管 |
| RT-PCR反应液 | 750ul×1管 |
| *RT-PCR酶（带盖PCR反应管装）（Promega固体酶） | 1颗/管×12管 |
| Taq酶（5U/ul） | 12ul×1管 |
| 对照品 |  |
| 阴性对照 | 1ml×1管 |
| 阳性对照（非感染性体外转录RNA） | 1ml×1管 |

试剂盒可用于几乎所有禽类相关样品的检测：包括肌肉组织、脏器、咽喉拭子、泄殖腔拭子、血清或血浆等。

（二）体系扩增

1 扩增试剂准备（PCR前准备区）

从试剂盒中取出相应的RT-PCR反应液、Taq酶，在室温下融化后，2,000rpm离心5sec。设所需PCR数为n（n = 样本数 + 1管阴性对照 + 1管阳性对照），每个测试反应体系配制如下表：

| 试 剂 | RT-PCR反应液 | Taq酶 |
| --- | --- | --- |
| 用 量 | 15 ul | 0.25 ul |

计算好各试剂的使用量，加入一适当体积试管中，向其中加入n/4颗RT-PCR酶颗粒，充分混合均匀，向每个PCR管中各分装15ul，转移至样本处理区。

2 加样（样本处理区）

在各设定的PCR管中分别加入上述样本处理步骤6.8.中制备的RNA溶液各10ul，盖紧管盖，放入荧光 PCR荧光检测仪内，记录样本摆放顺序。

3 RT-PCR反应（检测区）

3.1 循环条件设置

| Program | cycles | Temperature (℃) | Incubation Time(min:sec) | Acquisiton Mode |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 42 | 30:00 | None |
| 2 | 1 | 92 | 3:00 | None |
| 3 | 5 | 92 | 10 | None |
|  |  | 45 | 30 | None |
|  |  | 72 | 1:00 | None |
| 4 | 40 | 92 | 10 | None |
|  |  | 60 | 30 | 收集荧光 |
| 5 | 1 | 40 | 0 | None |

3.2 仪器检测通道选择FAM通道。

4 结果分析条件设定

读取F1通道的检测结果。阈值设定原则以阈值线刚好超过正常阴性对照品扩增曲线的最高点，结果显示阴性为准。或可根据仪器噪音情况进行调整。

5 质控标准

5.1 阴性对照的检测结果为阴性。

5.2 阳性对照的Ct值应小于等于28.0。否则，此次实验视为无效。

6 结果判断

6.1 Ct值无数值的样本为阴性样本。

6.2 Ct值≤30.0的样本为阳性。

6.3 Ct值大于30.0的样本建议重做。重做结果无数值者为阴性，否则为阳性。

*（三）规格、贮藏及有效期

48份/盒。试剂盒应-20℃保存，到用户手上有效期应≥9个月。

- 禽流感病毒H9亚型荧光定量RT-PCR

*禽流感病毒H9亚型荧光定量RT-PCR检测试剂盒可用于检测H9亚型的禽流感病毒。

*操作过程符合GB/T 19438.4-2004《H9亚型禽流感病毒荧光RT-PCR检测方法》。

（一）试剂构成

试剂盒组成包括应核酸扩增试剂及阴性对照和阳性对照，具体成分参见表一。

*核酸扩增采用了一步法RT-PCR。

阳性对照采用体外反转录RNA。

表一：试剂盒组成（48头份/盒）

| 组成成份 | 体积 |
| --- | --- |
| 核酸扩增试剂 |  |
| DEPC水 | 1ml×1管 |
| RT-PCR反应液 | 750ul×1管 |
| *RT-PCR酶（带盖PCR反应管装）（Promega固体酶） | 1颗/管×12管 |
| Taq酶（5U/ul） | 12ul×1管 |
| 对照品 |  |
| 阴性对照 | 1ml×1管 |
| 阳性对照（非感染性体外转录RNA） | 1ml×1管 |

试剂盒可用于几乎所有禽类相关样品的检测：包括肌肉组织、脏器、咽喉拭子、泄殖腔拭子、血清或血浆等。

（二）体系扩增

1 扩增试剂准备（PCR前准备区）

从试剂盒中取出相应的RT-PCR反应液、Taq酶，在室温下融化后，2,000rpm离心5sec。设所需PCR数为n（n = 样本数 + 1管阴性对照 + 1管阳性对照），每个测试反应体系配制如下表：

| 试 剂 | RT-PCR反应液 | Taq酶 |
| --- | --- | --- |
| 用 量 | 15 ul | 0.25 ul |

计算好各试剂的使用量，加入一适当体积试管中，向其中加入n/4颗RT-PCR酶颗粒，充分混合均匀，向每个PCR管中各分装15ul，转移至样本处理区。

2 加样（样本处理区）

在各设定的PCR管中分别加入上述样本处理步骤6.8.中制备的RNA溶液各10ul，盖紧管盖，放入荧光 PCR荧光检测仪内，记录样本摆放顺序。

3 RT-PCR反应（检测区）

3.1 循环条件设置

| Program | cycles | Temperature (℃) | Incubation Time(min:sec) | Acquisiton Mode |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 42 | 30:00 | None |
| 2 | 1 | 92 | 3:00 | None |
| 3 | 5 | 92 | 10 | None |
|  |  | 45 | 30 | None |
|  |  | 72 | 1:00 | None |
| 4 | 40 | 92 | 10 | None |
|  |  | 60 | 30 | 收集荧光 |
| 5 | 1 | 40 | 0 | None |

3.2 仪器检测通道选择FAM通道。

4 结果分析条件设定

读取F1通道的检测结果。阈值设定原则以阈值线刚好超过正常阴性对照品扩增曲线的最高点，结果显示阴性为准。或可根据仪器噪音情况进行调整。

5 质控标准

5.1 阴性对照的检测结果为阴性。

5.2 阳性对照的Ct值应小于等于28.0。否则，此次实验视为无效。

6 结果判断

6.1 Ct值无数值的样本为阴性样本。

6.2 Ct值≤30.0的样本为阳性。

6.3 Ct值大于30.0的样本建议重做。重做结果无数值者为阴性，否则为阳性。

*（三）规格、贮藏及有效期

48份/盒。试剂盒应-20℃保存，到用户手上有效期应≥9个月。

- 新城疫病毒荧光定量RT-PCR

*新城疫病毒荧光定量RT-PCR检测试剂盒可用于检测新城疫病毒。

（一）试剂构成

试剂盒组成包括应核酸扩增试剂及阴性对照和阳性对照，具体成分参见表一。

*核酸扩增采用了一步法RT-PCR。

阳性对照采用体外反转录RNA。

表一：试剂盒组成（48头份/盒）

| 组成成份 | 体积 |
| --- | --- |
| 核酸扩增试剂 |  |
| DEPC水 | 1ml×1管 |
| RT-PCR反应液 | 750ul×1管 |
| *RT-PCR酶（带盖PCR反应管装）（Promega固体酶） | 1颗/管×12管 |
| Taq酶（5U/ul） | 12ul×1管 |
| 对照品 |  |
| 阴性对照 | 1ml×1管 |
| 阳性对照（非感染性体外转录RNA） | 1ml×1管 |

试剂盒可用于几乎所有禽类相关样品的检测：包括肌肉组织、脏器、咽喉拭子、泄殖腔拭子、血清或血浆等。

（二）体系扩增

1 扩增试剂准备（PCR前准备区）

从试剂盒中取出相应的RT-PCR反应液、Taq酶，在室温下融化后，2,000rpm离心5sec。设所需PCR数为n（n = 样本数 + 1管阴性对照 + 1管阳性对照），每个测试反应体系配制如下表：

| 试 剂 | RT-PCR反应液 | Taq酶 |
| --- | --- | --- |
| 用 量 | 15 ul | 0.25 ul |

计算好各试剂的使用量，加入一适当体积试管中，向其中加入n/4颗RT-PCR酶颗粒，充分混合均匀，向每个PCR管中各分装15ul，转移至样本处理区。

2 加样（样本处理区）

在各设定的PCR管中分别加入上述样本处理步骤6.8.中制备的RNA溶液各10ul，盖紧管盖，放入荧光 PCR荧光检测仪内，记录样本摆放顺序。

3 RT-PCR反应（检测区）

3.1 循环条件设置

| Program | cycles | Temperature (℃) | Incubation Time(min:sec) | Acquisiton Mode |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 42 | 30:00 | None |
| 2 | 1 | 92 | 3:00 | None |
| 3 | 5 | 92 | 10 | None |
|  |  | 45 | 30 | None |
|  |  | 72 | 1:00 | None |
| 4 | 40 | 92 | 10 | None |
|  |  | 60 | 30 | 收集荧光 |
| 5 | 1 | 40 | 0 | None |

3.2 仪器检测通道选择FAM通道。

4 结果分析条件设定

读取F1通道的检测结果。阈值设定原则以阈值线刚好超过正常阴性对照品扩增曲线的最高点，结果显示阴性为准。或可根据仪器噪音情况进行调整。

5 质控标准

5.1 阴性对照的检测结果为阴性。

5.2 阳性对照的Ct值应小于等于28.0。否则，此次实验视为无效。

6 结果判断

6.1 Ct值无数值的样本为阴性样本。

6.2 Ct值≤30.0的样本为阳性。

6.3 Ct值大于30.0的样本建议重做。重做结果无数值者为阴性，否则为阳性。

*（三）规格、贮藏及有效期

48份/盒。试剂盒应-20℃保存，到用户手上有效期应≥9个月。

- 猪瘟病毒荧光定量RT-PCR

*猪瘟荧光定量RT-PCR检测试剂盒可用于检测猪瘟病毒。

（一）试剂构成

试剂盒组成包括应核酸扩增试剂及阴性对照和阳性对照，具体成分参见表一。

*核酸扩增采用了一步法RT-PCR。

阳性对照采用体外反转录RNA。

表一：试剂盒组成（48头份/盒）

| 组成成份 | 体积 |
| --- | --- |
| 核酸扩增试剂 |  |
| DEPC水 | 1ml×1管 |
| RT-PCR反应液 | 750ul×1管 |
| *RT-PCR酶（带盖PCR反应管装）（Promega固体酶） | 1颗/管×12管 |
| Taq酶（5U/ul） | 12ul×1管 |
| 对照品 |  |
| 阴性对照 | 1ml×1管 |
| 阳性对照（非感染性体外转录RNA） | 1ml×1管 |

试剂盒可用于几乎所有猪类相关样品的检测：包括肌肉组织、脏器、血清或血浆等。

（二）体系扩增

1 扩增试剂准备（PCR前准备区）

从试剂盒中取出相应的RT-PCR反应液、Taq酶，在室温下融化后，2,000rpm离心5sec。设所需PCR数为n（n = 样本数 + 1管阴性对照 + 1管阳性对照），每个测试反应体系配制如下表：

| 试 剂 | RT-PCR反应液 | Taq酶 |
| --- | --- | --- |
| 用 量 | 15 ul | 0.25 ul |

计算好各试剂的使用量，加入一适当体积试管中，向其中加入n/4颗RT-PCR酶颗粒，充分混合均匀，向每个PCR管中各分装15ul，转移至样本处理区。

2 加样（样本处理区）

在各设定的PCR管中分别加入上述样本处理步骤6.8.中制备的RNA溶液各10ul，盖紧管盖，放入荧光 PCR荧光检测仪内，记录样本摆放顺序。

3 RT-PCR反应（检测区）

3.1 循环条件设置

| Program | cycles | Temperature (℃) | Incubation Time(min:sec) | Acquisiton Mode |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 42 | 30:00 | None |
| 2 | 1 | 92 | 3:00 | None |
| 3 | 5 | 92 | 10 | None |
|  |  | 45 | 30 | None |
|  |  | 72 | 1:00 | None |
| 4 | 40 | 92 | 10 | None |
|  |  | 60 | 30 | 收集荧光 |
| 5 | 1 | 40 | 0 | None |

3.2 仪器检测通道选择FAM通道。

4 结果分析条件设定

读取F1通道的检测结果。阈值设定原则以阈值线刚好超过正常阴性对照品扩增曲线的最高点，结果显示阴性为准。或可根据仪器噪音情况进行调整。

5 质控标准

5.1 阴性对照的检测结果为阴性。

5.2 阳性对照的Ct值应小于等于28.0。否则，此次实验视为无效。

6 结果判断

6.1 Ct值无数值的样本为阴性样本。

6.2 Ct值≤30.0的样本为阳性。

6.3 Ct值大于30.0的样本建议重做。重做结果无数值者为阴性，否则为阳性。

*（三）规格、贮藏及有效期

48份/盒。试剂盒应-20℃保存，到用户手上有效期应≥9个月。

- 高致病性猪蓝耳病病毒荧光定量RT-PCR

*高致病性猪蓝耳病荧光定量RT-PCR检测试剂盒可用于检测高致病性猪蓝耳病病毒。

（一）试剂构成

试剂盒组成包括应核酸扩增试剂及阴性对照和阳性对照，具体成分参见表一。

*核酸扩增采用了一步法RT-PCR。

阳性对照采用体外反转录RNA。

表一：试剂盒组成（48头份/盒）

| 组成成份 | 体积 |
| --- | --- |
| 核酸扩增试剂 |  |
| DEPC水 | 1ml×1管 |
| RT-PCR反应液 | 750ul×1管 |
| *RT-PCR酶（带盖PCR反应管装）（Promega固体酶） | 1颗/管×12管 |
| Taq酶（5U/ul） | 12ul×1管 |
| 对照品 |  |
| 阴性对照 | 1ml×1管 |
| 阳性对照（非感染性体外转录RNA） | 1ml×1管 |

试剂盒可用于几乎所有猪相关样品的检测：包括肌肉组织、脏器、血清或血浆等。

（二）体系扩增

1 扩增试剂准备（PCR前准备区）

从试剂盒中取出相应的RT-PCR反应液、Taq酶，在室温下融化后，2,000rpm离心5sec。设所需PCR数为n（n = 样本数 + 1管阴性对照 + 1管阳性对照），每个测试反应体系配制如下表：

| 试 剂 | RT-PCR反应液 | Taq酶 |
| --- | --- | --- |
| 用 量 | 15 ul | 0.25 ul |

计算好各试剂的使用量，加入一适当体积试管中，向其中加入n/4颗RT-PCR酶颗粒，充分混合均匀，向每个PCR管中各分装15ul，转移至样本处理区。

2 加样（样本处理区）

在各设定的PCR管中分别加入上述样本处理步骤6.8.中制备的RNA溶液各10ul，盖紧管盖，放入荧光 PCR荧光检测仪内，记录样本摆放顺序。

3 RT-PCR反应（检测区）

3.1 循环条件设置

| Program | cycles | Temperature (℃) | Incubation Time(min:sec) | Acquisiton Mode |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 42 | 30:00 | None |
| 2 | 1 | 92 | 3:00 | None |
| 3 | 5 | 92 | 10 | None |
|  |  | 45 | 30 | None |
|  |  | 72 | 1:00 | None |
| 4 | 40 | 92 | 10 | None |
|  |  | 60 | 30 | 收集荧光 |
| 5 | 1 | 40 | 0 | None |

3.2 仪器检测通道选择FAM通道。

4 结果分析条件设定

读取F1通道的检测结果。阈值设定原则以阈值线刚好超过正常阴性对照品扩增曲线的最高点，结果显示阴性为准。或可根据仪器噪音情况进行调整。

5 质控标准

5.1 阴性对照的检测结果为阴性。

5.2 阳性对照的Ct值应小于等于28.0。否则，此次实验视为无效。

6 结果判断

6.1 Ct值无数值的样本为阴性样本。

6.2 Ct值≤30.0的样本为阳性。

6.3 Ct值大于30.0的样本建议重做。重做结果无数值者为阴性，否则为阳性。

*（三）规格、贮藏及有效期

48份/盒。试剂盒应-20℃保存，到用户手上有效期应≥9个月。

- 口蹄疫病毒通用型荧光定量RT-PCR

*口蹄疫病毒通用型荧光定量RT-PCR检测试剂盒可用于检测口蹄疫病毒。

（一）试剂构成

试剂盒组成包括应核酸扩增试剂及阴性对照和阳性对照，具体成分参见表一。

*核酸扩增采用了一步法RT-PCR。

阳性对照采用体外反转录RNA。

表一：试剂盒组成（48头份/盒）

| 组成成份 | 体积 |
| --- | --- |
| 核酸扩增试剂 |  |
| DEPC水 | 1ml×1管 |
| RT-PCR反应液 | 750ul×1管 |
| *RT-PCR酶（带盖PCR反应管装）（Promega固体酶） | 1颗/管×12管 |
| Taq酶（5U/ul） | 12ul×1管 |
| 对照品 |  |
| 阴性对照 | 1ml×1管 |
| 阳性对照（非感染性体外转录RNA） | 1ml×1管 |

试剂盒可用于几乎所有畜类相关样品的检测：包括肌肉组织、脏器等。

（二）体系扩增

1 扩增试剂准备（PCR前准备区）

从试剂盒中取出相应的RT-PCR反应液、Taq酶，在室温下融化后，2,000rpm离心5sec。设所需PCR数为n（n = 样本数 + 1管阴性对照 + 1管阳性对照），每个测试反应体系配制如下表：

| 试 剂 | RT-PCR反应液 | Taq酶 |
| --- | --- | --- |
| 用 量 | 15 ul | 0.25 ul |

计算好各试剂的使用量，加入一适当体积试管中，向其中加入n/4颗RT-PCR酶颗粒，充分混合均匀，向每个PCR管中各分装15ul，转移至样本处理区。

2 加样（样本处理区）

在各设定的PCR管中分别加入上述样本处理步骤6.8.中制备的RNA溶液各10ul，盖紧管盖，放入荧光 PCR荧光检测仪内，记录样本摆放顺序。

3 RT-PCR反应（检测区）

3.1 循环条件设置

| Program | cycles | Temperature (℃) | Incubation Time(min:sec) | Acquisiton Mode |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 42 | 30:00 | None |
| 2 | 1 | 92 | 3:00 | None |
| 3 | 5 | 92 | 10 | None |
|  |  | 45 | 30 | None |
|  |  | 72 | 1:00 | None |
| 4 | 40 | 92 | 10 | None |
|  |  | 60 | 30 | 收集荧光 |
| 5 | 1 | 40 | 0 | None |

3.2 仪器检测通道选择FAM通道。

4 结果分析条件设定

读取F1通道的检测结果。阈值设定原则以阈值线刚好超过正常阴性对照品扩增曲线的最高点，结果显示阴性为准。或可根据仪器噪音情况进行调整。

5 质控标准

5.1 阴性对照的检测结果为阴性。

5.2 阳性对照的Ct值应小于等于28.0。否则，此次实验视为无效。

6 结果判断

6.1 Ct值无数值的样本为阴性样本。

6.2 Ct值≤30.0的样本为阳性。

6.3 Ct值大于30.0的样本建议重做。重做结果无数值者为阴性，否则为阳性。

*（三）规格、贮藏及有效期

48份/盒。试剂盒应-20℃保存，到用户手上有效期应≥9个月。

- 圆环病毒2型荧光PCR试剂盒

圆环病毒2型荧光PCR试剂盒可用于检测猪圆环病毒2型。

（一）试剂构成

*试剂盒组成包括应核酸扩增试剂及阴性对照和阳性对照，具体成分参见表一。

表一：试剂盒组成（48头份/盒）

| 组成成份 | 体积 |
| --- | --- |
| 核酸扩增试剂 |  |
| DEPC水 | 1ml×1管 |
| PCR反应液 | 750ul×1管 |
| Taq酶（5U/ul） | 12ul×1管 |
| 对照品 |  |
| 阴性对照 | 1ml×1管 |
| 阳性对照 | 1ml×1管 |

试剂盒可用于几乎所有畜类相关样品的检测：包括肌肉组织、脏器、血清或血浆等。

（二）体系扩增

1 扩增试剂准备（PCR前准备区）

从试剂盒中取出相应的PCR反应液、Taq酶，在室温下融化后，2,000rpm离心5sec。设所需PCR数为n（n = 样本数 + 1管阴性对照 + 1管阳性对照），每个测试反应体系配制如下表：

| 试 剂 | PCR反应液 | Taq酶 |
| --- | --- | --- |
| 用 量 | 15 ul | 0.25 ul |

计算好各试剂的使用量，加入一适当体积试管中，向其中加入n/4颗RT-PCR酶颗粒，充分混合均匀，向每个PCR管中各分装15ul，转移至样本处理区。

2 加样（样本处理区）

在各设定的PCR管中分别加入上述样本处理步骤6.8.中制备的RNA溶液各10ul，盖紧管盖，放入荧光 PCR荧光检测仪内，记录样本摆放顺序。

3 RT-PCR反应（检测区）

3.1 循环条件设置

| Program | cycles | Temperature (℃) | Incubation Time(min:sec) | Acquisiton Mode |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 92 | 10 | None |
|  |  | 45 | 30 | None |
|  |  | 72 | 1:00 | None |
| 2 | 40 | 92 | 10 | None |
|  |  | 60 | 30 | 收集荧光 |
| 3 | 1 | 40 | 0 | None |

3.2 仪器检测通道选择FAM通道。

4 结果分析条件设定

读取F1通道的检测结果。阈值设定原则以阈值线刚好超过正常阴性对照品扩增曲线的最高点，结果显示阴性为准。或可根据仪器噪音情况进行调整。

5 质控标准

5.1 阴性对照的检测结果为阴性。

5.2 阳性对照的Ct值应小于等于28.0。否则，此次实验视为无效。

6 结果判断

6.1 Ct值无数值的样本为阴性样本。

6.2 Ct值≤30.0的样本为阳性。

6.3 Ct值大于30.0的样本建议重做。重做结果无数值者为阴性，否则为阳性。

*（三）规格、贮藏及有效期

48份/盒。试剂盒应-20℃保存，到用户手上有效期应≥9个月。

1、中标方应提供产品的原厂证明或生产厂家供货确认函、出厂检验报告或合格证书；

2、在保质期内，须按合同条款提供免费服务，非因操作不当造成试剂损坏由中标人负责包换。