附件：

一、中央台，边台，仪器台。

▲1.1台面：所有台面材质为实验室专用16mm厚黑色荷兰进口千思板。台面长度尺寸小等于3米的，台面板需要整块板不能拼接。台面板要求厚度16mm以上，耐酸碱，防腐蚀，抗刻刮性能好，长期负重不弯曲变形，易清洗，美观且光滑不伤手。台面上预留开关插座，台面下预留抽屉和储物柜：所有台面四周底下开槽，可防止液体流到箱体上。

1.2主框架:采用C型钢框架结构，规格为40*60mm，厚2.0 mm的众强优质方型钢材。金属材质要求酸洗，磷化，电泳处理，表面环氧树脂高压静电粉末喷涂，外表美观，耐酸碱及有机溶剂，紧密强固，长期负重不变形，稳定性高，PVC模具件封口。

1.3  箱体：边台、中央台及仪器台箱体（底板，侧板，背板）木质基材采用露水河牌18mm厚优质三聚氰胺板，结构稳定：截面防水封边处理，箱体带一层活动层板。

▲1.4  抽面、面板：木质基材采用中密度纤维板，外贴0.8mm厚优质防火板。配实验室专用铝合金暗拉手。

▲1.5  水柜：边台及中央台水柜箱体木质基材采用细木工板，外贴0.8mm厚优质防火板。

1.6  试剂架立柱：采用40*90*2.0mm方铝型材管，表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧树脂静电高温喷涂，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀。

1.7试剂架层板：试剂架层板采用12mm的钢化安全玻璃，四周车边处理，光滑，不伤手，配玻璃托板；边缘配铝合金L型护栏，以防止试剂瓶跌落。外型设计美观大方、实用。

二、实验室台，柜通用配件（适用于以上各类装备的相应部位）

▲2.1  线槽，插座，配电：均采用铝合金梯形优质线槽，多功能防水带翻盖插座，线槽表面经烤漆喷涂处理，耐腐蚀，插座为220V10A五孔多功能插座，要求防水，防溅，适合各种仪器插头。

2.2  地脚：采用不锈钢于高强尼龙组合地脚，橡胶底座组合结构，具有防滑，减震，防酸碱，防腐蚀，承重力强等特点，高低调节台面水平，可调至高度30-50mm,螺杆直径12mm。

▲2.3  滑轨：采用DTC牌1.2mm厚优质冷轧钢板压制成型的静音三节滑珠滑轨，抽送轻滑无噪音，强度高，长期负重不变形，开合达五万次以上，表面经喷塑处理。

▲2.4  铰链：采用DTC牌自动型达伸展角度，钢质镀鉻铰链，开闭弧度175度，开合达八万次以上，无噪音，不回弹，强度好，不折断。

2.5  拉手：均采用优质专用铝合金一字型暗拉手，不凸出于门，抽面外，方便安全，美观耐用，表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理。

2.6  水龙头：采用台雄牌实验室专用三联水嘴90度快开瓷制阀芯，出水嘴为铜制尖嘴，螺扣为1/2接头，可螺纹拆卸，可方便连接循环等特殊用水；水管管体部分为黄铜合金制，铜质表面经烤漆喷涂处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，可360度旋转。

2.7  水槽：台雄牌洗涤槽采用PP材料一体成型，其规格为500*400*300mm（内径）；通风柜内小水槽采用PP材料一体成型的小水槽。耐强酸强碱小于80摄氏度有机溶剂并耐150摄氏度以下高温。

上水系统采用优质伟星品牌PPR热水管和连接管件，阀门开关，水龙头均采用品牌全铜或不锈钢标准件，带可拆卸尖嘴螺纹接头符合实验室特殊用水需求。下水系统：采用亚通品牌共聚PP加厚材质，耐有机溶剂腐蚀，配专用连接管，有防虹吸，防阻塞装置。

2.8其他：螺钉：优质不锈钢自攻式螺丝。

▲三、通风柜：全钢结构（带触摸开关）

1、 通风柜外壳：采用厚度为2mm钢板，表面静电喷涂环氧树脂烤漆，可耐高温、耐酸碱。

2、 台面：采用美国进口威盛亚20mm厚环氧树脂板，防酸碱、耐腐蚀，四边带挡水边。

3、 内衬板及导流板：采用5mm厚抗倍特板，防酸、防碱、耐高温。导流板为最佳化设计，保证通风柜面风速及压损等性能参数符合美国SEFA标准。内衬板和内导流板的固定采用无柳钉和专用防腐材质连接件。所有内衬板和及导流板为可拆卸结构，方便清洗、拆装、更换。并在内衬板及导流板预留蒸馏架固定装置。

4、 操作窗口为金属喷涂环氧树脂粉沫框架，嵌5mm厚钢化玻璃，透明度高，安全保险，窗门作车窗滑道设计，可上下左右开启，灵活方便，噪音小，可上下开启最大幅度为800mm，推拉门底部设计有橡胶减震垫块，解决了通风柜在高浓度酸碱，水气较重的恶劣环境下生锈、腐蚀、掉色、美观等问题。

5、 照明：采用30W日光灯，保证工作面不低于350LUX的亮度标准，不与柜体气体接触，易更换。

6、 水龙头：采用实验室专用台雄牌一体成型三口鹅颈水龙头，可360°旋转，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞，具有缓压作用。管体部份为黄铜合金制，表面并经烤漆喷涂处理，防锈耐腐蚀。出水嘴可拆卸，内有型螺纹，可方便连循环等特殊用水水管。

7、 水槽：采用实验室专用台雄牌PP小水槽。

8、 线槽盒：采用实验室专用铝合金梯形优质线槽，表面经环氧树脂粉沫喷涂。

9、 插座：采用多功能防水带翻盖插座，适合各种国产及进口仪器插头，安全耐用。

风机：

玻璃钢可变频式风机，采用上海应达或国内其他知名品牌。

▲风管、弯头、三通：

采用5.0mm厚无机玻璃钢管道，具有耐腐蚀、不变形特点。

▲阻抗型消声器：

材质为5.0mm厚无机玻璃钢，内置消音材料。

以上带“▲”均为重要技术参数，未能响应投标的视为无效标。

交货期	：按合同签订时间

交货地点：业主指定地点

付款方式：验收合格后一次付清