商检分局实验室纯水系统招标参数

纯水系统（1套）：科尔顿品牌国之源系列GZY-150L，

输送管道（约500米）：环琪/UPVC/DN15

超纯水系统（1套）：密理博/Direct-Q3

最高限价：130000元

一．纯水系统和输送管道

（一）．纯水系统主机

1．纯水水质

1.1电阻率：≥0.2 MΩ•cm@25℃（带温度补偿）；

1.2微生物：＜10cfu/ml；

1.3系统产水回收率：≥50%；

1.4总产水流速：≥150L/h，同时预留升级更大产水量的模块插槽，以备日后升级需要。

1.5 主机机箱：采用全密闭一体式机箱，PLC编程控制及液晶触摸屏操作，采用面板式压力、流量显示。

2．具有环保排水再循环设计，回收率可依据现场水质状况进行调控，回收率50%以上，以节省耗品消耗。

★3.水质监控：主机内需配有电导率在线监测仪，可在自带的液晶触摸操作屏上显示 1）进水电导率2）反渗透产水电导率。另外，系统还可显示进水压力、输送压力、水温、进水流量等参数。

★4.主机具有完备的报警提示功能：具备低压报警功能，具备漏水保护报警功能，具备漏电保护报警功能，系统可提示用户更换相应耗材、主机与管路的泵、紫外灯等自检信息，让用户完全对系统的状态一目了然，具有用户操作密码授权功能。

★5.主机具有自主设定时间，自动开关机功能，具有历史数据查看及储存功能。

6.符合实验室优良标准(GLP)设计：自动记录每日水质数据，可存储系统运行一年的历史数据，可通过RS232接头输出包含反渗透产水水压，进水电导值，反渗透产水导电值，水温，日期。满足用户通过CNAL/GLP/GMP等认证要求。

★7.需提供ISO认证、欧盟CE认证、国家卫生部涉水安全卫生许可批件、省级第三方检测机构出具的水质检测报告。

★8.投标产品在福建具有3个以上相类似工程设备施工案例，并提供使用方联系人及电话，以及提供类似工程系统合同复印件，供考察。

（二）.储水箱

1.水箱体积容量≥500升。

2.水箱材质：聚乙烯（PE）材质。

3.全密闭水箱，配有空气过滤器，降低外界对水箱内水质的污染；并有卫生防溢流装置。

4.全程液位显示，显示精度≤5%。可通过储水量控制纯水主机的启动或停止制水。

（三）.输送系统

1.纯水在分配管路中的流速应保持在1～1.5 m/s，以降低微生物在管路内表面生长的风险。

2.配备管路电阻率在线检测器，用于监控管路中纯水电阻率。

3.配备管路UV除菌模块，254nm紫外灯除菌，使用寿命大于2年。在系统标准流速下，对细菌的节流对数值为4（即可将含有10000cfu/ml微生物含量的水降低至1cfu/ml），该模块可由主机控制。

4.0.22μm循环管路过滤器，避免储存系统和管路系统的交叉污染。

5.管路安装：采用UPVC管材、管件，根据设计图安装。

（四）.售后服务

1、售后维修服务和技术支持

1.1 中标供应商免费提供操作手册1套；

1.2 自仪器安装调试合格之日起主机和配件（耗材除外）免费保修2年，在质保期内，中标供应商负责为采购人的设备提供免费维护、保养和免费更换非人为损坏的和有缺陷的零部件，保修期满供货商按优惠折扣价长期提供配件及耗品；

1.3 用户现场免费安装，调试，培训；

1.4 中标供应商在福建省内设有办事处，要有专职的维修工程师，要有备品备件库。当设备发生任何故障或不能正常运转时，中标供应商需提供24小时电话咨询，如故障问题仍无法解决，中标供应商必须在接到采购人通知后24小时内派员到现场解决问题；

1.5 仪器操作软件终生免费升级；

2 验收与安装、调试

2.1 中标供应商向采购人提供设备供货清单，由采购人确认。当货物到达采购人指定的交货地点后，买卖双方依据设备供货清单共同对设备进行开箱验收，并对设备的数量、品质进行逐项检查。如采购人发现所提供设备的品质和技术规范不符合合同要求时，或有明显损坏，采购人有权向中标供应商提出退、换和索赔；

2.2 如设备安装有特殊要求，中标供应商应在设备安装之前15天以书面形式向采购人提出安装场地环境要求，并对采购人就安装场地环境的咨询提供技术支持；

2.3 在设备到达采购人场地后，中标供应商应尽快组织完成整套设备的安装调试；

2.4 安装调试完毕通过验收后，中标供应商可向用户提出验收申请，由用户组织有关人员进行验收，用户根据测试结果提交验收报告，并在验收报告上签字确认。

3 培训条款

3.1中标供应商应派技术工程师对采购人人员进行技术培训。使采购人人员能掌握有关系统设备的使用、维护和管理，达到能独立进行操作、日常测试维护等工作的目的；

3.2安装验收完毕后对有关操作人员进行现场培训，直至能独立操作。内容包括：基本理论、实验方法原理、实验操作、仪器维护、安全要点以及其他相关内容；

3.3 培训地点：现场培训；

3.4 培训费用：免费。

3.5 到货时间：合同签订后30天内。

二.超纯水系统

（一）技术指标：

★1.自来水进水，一机一体化生产适用于LC缓冲液，滴定，光谱，液相色谱，气相色谱，液相色谱质谱联用仪、气相色谱质谱联用仪、离子色谱，微生物培养的纯水和超纯水

2.纯水产水指标 流速2.4L/h-3.5 L/h （15ºC-25ºC）

去离子节流率＞94%,MW(分子量)＞200的有机物节流率＞99% ,细菌和颗粒去除率＞99%

3.超纯水产水指标 流速＞30L/h ,电阻率≥ 18.2 MΩ•cm @ 25℃,TOC＜5ppb 细菌< 1 cfu/ml

颗粒物（粒径＞0.22um）<1 /ml

★4.一体化纯化柱，两段式纯化（内置RO膜和去离子柱），保证水质稳定，内置RO膜和去离子柱，带自锁功能，更换无须任何工具。

★5.内置水箱容积≥6L,带185nm/254nm高功率紫外灯，杀除细菌降低有机物水平

6.超纯水自动循环，循环时间可设置，每2小时循环2-3分钟，避免微生物细菌滋生

★7.超纯水，自动定时，定量取水，流速可以校正，可实现无人操作

★8.控制面板： 可旋转彩色液晶屏幕显示温度，电阻率，电导率等参数，易懂易读

★9.出水水质之电阻感应器，采用同轴式电极，灵敏度为≦0.02cm-1(系数愈小表分辨率愈高)。电导池材质:316L不锈钢,温度灵敏度为0.1°C,该电阻率测量仪能确保用国际通用标准对电阻率进行准确描述，以温度补偿和非温度补偿两种模式显示。

10.终端过滤器0.22微米，且该终端过滤器通过FDA认证，需附录证明文件

★11.需有800免费服务电话，本地需有3位以上服务工程师, 免费送货上门，负责安装调试，24小时响映客户要求，出售仪器保修一年，终生维修，客户100%回访

★12.具有CE，UL，ISO证书，可提供证书证明，校验和验证服务

13.原装进口

（二）标准配置

自来水预过滤系统                      1套

超纯水系统主机                        1套

超纯水柱                              1套

0.22um FDA认证终端过滤器           1套

（三）售后服务

1、安装调试、技术服务、人员培训及技术资料：

1.1我司在设备安装前将按排工程师进行实地勘察，确保有关线路设计合理、运行可靠、维护方便等服务；

1.2我司负责免费送货上门，安装调试，并对设备的操作、保养、简单的维修等提供现场培训，直到用户方的技术人员能独立操作为止；

1.3对某些仪器用户方要求派员到异地进行系统培训的，我司将尽最大可能联系相关事宜。

1.4我司保证提供一套完整的技术资料，包括：说明书、用户手册、装箱单、出厂质量检验合格证及其它的必要的相关的资料。

2、质量保证：

2.1自双方确认的设备调试安装检定合格之日起保修12个月，对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责;除合同规定外，出现上述情况，我司在收到用户方的通知后2小时内响应要求，24小时内到达现场，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机（人为因素除外）。对造成的损失按合同规定赔偿及负责违约责任。验收不合格的货物，我司将无条件免费更换或退货，并适当赔偿由此造成用户的损失。

2.2在设备保修期内，我司每年至少组织一次上门回访和维护工作。

2.3设备保修期过后，我司在收到用户方通知后2小时内响应要求，24小时内到达现场予以解决问题，我司仍承担设备终身维修服务。所有的货物的零配件我司保证至少5年以上的供应。